| ### 7 Klinische Chemie und Hämatologie | 212_CL07 |
| --- | --- |

Erstakkreditierung					Verlängerung der Akkreditierung

Erweiterung der Akkreditierung			Überwachung

| Angaben zum Laboratorium |  |
| --- | --- |
| Bezeichnung/Firma: |  |
| Anschrift: |  |
| Verfahrensnummer: |  |

Durchführung der Begutachtung

| Datum der Begehung: |  |
| --- | --- |
| Ort: |  |

| Mitglieder des Begutachterteams: |  |
| --- | --- |
| Teilnehmer seitens des Laboratoriums: |  |

Anleitung zum Ausfüllen der Checklisten

Die Fragen sind in 3 Kategorien eingeteilt. Unterschieden werden

| Kategorie | Druckbild | Beantwortung/Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Informationsfragen | kursiv | „ja/nein, Volltext“, keine Bewertung |
| „normale“ Fragen | normal | Bewertungskriterien 1 bis 4 bzw. E |
| K.-o.-Fragen | fett | Bewertungskriterien 1 bis 4 bzw. E |

# Beantwortung durch den Antragsteller

Die Fragen der Checklisten sind durch das antragstellende Laboratorium in der Spalte „Bemerkungen des Antragstellers“ zu beantworten. Eine einfache Beantwortung mit „ja/nein“ ist in der Regel nicht ausreichend. Vielmehr dient die Spalte dazu, die Antwort durch den Antragsteller zu erläutern. Sie sollte Hinweise auf QM-Dokumente, Beispiele usw. enthalten. Nicht zutreffende Fragen sind mit „E“ zu kennzeichnen. Eine Bewertung im Sinn der Bewertungskriterien der Begutachter (s. unten) ist durch das antragstellende Laboratorium nicht vorzunehmen.

## Bewertung durch den Begutachter

Die Spalten „U“ und „O“ sind durch den Begutachter auszufüllen. K.-o.-Fragen beziehen sich auf im Sinne der Norm wichtige Aspekte des Laborbetriebes. Sie sind entsprechend den nachfolgend aufgeführten Bewertungskriterien eindeutig zu bewerten. Sie müssen vor der Akkreditierung mit mindestens „2“ bewertet sein, d.h. gegebenenfalls erforderliche Nachbesserungen („3“) müssen vor Erteilung der Akkreditierung abgeschlossen sein.

"Normale" Fragen (nicht besonders gekennzeichnet) werden ebenso mit "1" bis "4" bewertet. Sind Nachbesserungen ("3") erforderlich, kann die Akkreditierung gegebenenfalls vor Abschluss dieser Nachbesserungen mit Auflagen erteilt werden.

Nicht zutreffende Fragen, d.h. Fragen in Bezug auf Leistungen, Geräte, Instrumente, Methoden oder Verfahren, die vom Laboratorium nicht angeboten bzw. verwendet werden, werden mit "E" ("entfällt") beantwortet.

Fragen, die während der Begutachtung vor Ort nicht bewertet werden können, sind mit "?" ("noch ungeklärt") zu kennzeichnen.

| Bewertungskriterien | Code |  |
| --- | --- | --- |

| 1 | erfüllt | A | Abfrage beim Antragsteller |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | im wesentlichen erfüllt, akzeptabel | S | stichprobenartig prüfen |
| 3 | teilweise erfüllt, Nachbesserung erforderlich | R | Recherche durchführen |
| 4 | nicht erfüllt | N | Nachweis fehlt/ nachzureichen |
| ? | noch ungeklärt |  |  |
| E | entfällt |  |  |

Die Spalten „U“ und „O“ beziehen sich auf die Unterlagenprüfung (U) und die Prüfung vor Ort (O). Ist bei der Unterlagenprüfung eine Aussage nicht möglich, können über den oben angegebenen Code entsprechende Hinweise für die Begutachtung vor Ort eingetragen werden.

7.1	Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Allgemeine Anforderungen

Anwendungsbereich	5

Personal	5

Räumlichkeiten	6

Geräte und Einrichtungen	7

Untersuchungsverfahren	7

Untersuchungsgut/Proben	7

Befunde	8

Zusammenarbeit mit Auftraggebern	9

Anhang – Versorgungsstufen von Krankenhäusern	10

| 1 | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ein fachgerechter laboratoriumsmedizinischer Befund entsteht in einem komplexen Untersuchungsgang, der die Vorbereitung der Untersuchung (Präanalytik), die Durchführung der Untersuchung – einschließlich der erforderlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen – sowie die analytische und medizinische Beurteilung und die Erstellung des Befundes (Postanalytik) umfasst.

Aufgabe des Begutachters ist es, anhand der Checklisten die Fachkompetenz des Laboratoriums für die Erstellung laboratoriumsmedizinischer Befunde in dem beantragten Geltungsbereich zu beurteilen.

Siehe auch:	Checklisten für Medizinische Laboratorien

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Erbringt das Laboratorium Leistungen für - ein Krankenhaus, - mehrere Krankenhäuser, der - Grund- und Regelversorgung, - Schwerpunktversorgung, - Zentralversorgung? |  |  |  |
|  | - Ist das Laboratorium räumlich zentralisiert? - Werden „Satellitenlaboratorien“ geführt? |  |  |  |
|  | Ist das Laboratorium von der Bundesärztekammer als - Sollwert-Laboratorium, - Referenz-Laboratorium bestellt? |  |  |  |

| 4 | # Personal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

In medizinischen Laboratorien wird eine Vielzahl verschiedener teil- und vollautomatisierter Analysensysteme eingesetzt. Für die Bedienung und Wartung komplexer Analysensysteme muss entsprechend spezialisiertes medizinisch-technisches Personal zur Verfügung stehen. Es bedarf entsprechender Laborerfahrung sowie praktischer Arbeit mit komplexen Analysensystemen, bevor das Personal selbständig Untersuchungen mit automatisierten Systemen durchführen kann.

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ist die Einarbeitungszeit für medizinisch-technisches Personal für diese Analysensysteme adäquat? |  |  |  |
|  | Erfolgt die Einarbeitung nach detaillierten Einarbeitungsplänen? |  |  |  |
|  | Ist sichergestellt, dass nur geschultes Personal die automatisierten Analysensysteme bedient? |  |  |  |
|  | Wird von dem medizinisch-technischen Personal die Komplexität des jeweils benutzten Analysensystems verstanden? |  |  |  |
|  | Sind Verantwortlichkeit und Zuständigkeit bei Systemstörungen eindeutig festgelegt? |  |  |  |
|  | Ist das Personal über die Auswirkungen von Einflussgrößen und Störfaktoren auf die Befunde ausreichend informiert? |  |  |  |

| 5 | # Räumlichkeiten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ist gewährleistet, dass die Arbeit im Laboratorium nicht durch Hitze oder Lärm beeinträchtigt wird? |  |  |  |
|  | Sind Absperrhähne für Gase, Wasser etc. sowie Notausschalter gut zugänglich und ausreichend beschriftet? |  |  |  |
|  | Sind die Wasserhähne in den Arbeitsbereichen ggf. auch nichtmanuell bedienbar? |  |  |  |
|  | Werden Untersuchungsverfahren eingesetzt, die den Gebrauch von radioaktiv markierten Substanzen beinhalten? |  |  |  |
|  | Liegt die vorgeschriebene Genehmigung für den Umgang mit Radioisotopen nach dem Strahlenschutzgesetz vor? |  |  |  |
|  | Hängt in den Laborräumen ein Hygieneplan aus? |  |  |  |

| 6 | # Geräte und Einrichtungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sind geeignete Kommunikationseinrichtungen (z. B. Telephon, Fax, Gegensprechanlage, elektronische Medien) in ausreichender Anzahl vorhanden? |  |  |  |
|  | Ist bei Ausfall von Analysensystemen für eine adäquate Back-up-Lösung gesorgt? |  |  |  |
|  | Ist auch bei einem derartigen Fall eine medizinisch ausreichend schnelle Befunderstellung gewährleistet? |  |  |  |
|  | Wird bei Störungs-/Fehlermeldungen beziehungsweise Systemmeldungen („flags“) entsprechend reagiert? |  |  |  |

| 8 | # Untersuchungsverfahren |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ist sichergestellt, dass die Untersuchungsergebnisse einer Messgröße, die mit verschiedenen Methoden oder Untersuchungsverfahren (manuell, teil-, vollautomatisiert) ermittelt werden, innerhalb tolerabler Grenzen übereinstimmen? |  |  |  |
|  | Ist festgelegt, nach welchen Kriterien neue Untersuchungsverfahren eingeführt werden? |  |  |  |
|  | Ist das medizinisch-technische Personal darüber informiert, dass bei automatisierten Untersuchungsverfahren – bei unterschiedlichen Systemen in verschiedenem Ausmaß – Proben- und Reagenzienverschleppungseffekte auftreten können? |  |  |  |

| 12 | # Untersuchungsgut/Proben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ist sichergestellt, dass die Untersuchungen mit möglichst geringem Probenvolumen durchgeführt werden können – insbesondere bei schwierig oder nur in geringer Menge zu gewinnendem Untersuchungsgut? |  |  |  |

| 13 | # Befunde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stellen Aufbau- und Ablauforganisation sicher, dass die Befunde zeitgerecht bereitgestellt werden? |  |  |  |
|  | Wird der Auftraggeber umgehend benachrichtigt, wenn Ergebnisse von Laboruntersuchungen festgelegte Warn-/Entscheidungsgrenzen überschreiten? |  |  |  |
|  | Sind vom Laboratorium Referenzbereiche (Normalbereiche) für die zu untersuchende Population ermittelt oder verifiziert? |  |  |  |
|  | Sind für die longitudinale und transversale Plausibilitätsbeurteilung und Validierung zum laboratoriumsmedizinischen Befund - die Kenntnis der Analytik bezogen auf den vorliegenden Einzelfall, - ein Zugang zu Vorwerten des Patienten sowie - die Kenntnis der Befundwahrscheinlichkeit und der Prävalenz der Erkrankungen vorhanden? |  |  |  |
|  | Werden für die Befundung von Untersuchungsergebnissen, z. B. der Urineiweißdifferenzierung, der Fettstoffwechsel- oder der Schilddrüsenhormondiagnostik wissensbasierte Systeme („Expertensysteme“) verwendet? |  |  |  |
|  | Wurden die wissensbasierten Systeme vom Laboratorium vor ihrem Einsatz evaluiert? |  |  |  |
|  | Ist bei der Anwendung solcher Systeme sichergestellt, dass eine - Benützung fehlerhafter Systeme (z. B. keine ausreichende Wissensbasis, fehlerhafte Datenbestände), - mangelhafte Pflege, - inkompetente Handhabung oder ein Fehlverhalten durch den Nutzer ausgeschlossen ist? |  |  |  |

| 16 | # Zusammenarbeit mit Auftraggebern |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wird der Auftraggeber umgehend benachrichtigt, wenn das eingesandte Untersuchungsgut für die beantragte Untersuchung nicht geeignet (z. B. zu geringes Volumen) ist? |  |  |  |
|  | Erhält der Auftraggeber Hinweise zur Vermeidung redundanter beziehungsweise nicht relevanter Untersuchungen? |  |  |  |
|  | Stehen ihm Informationen für eine rationelle Diagnostik – z. B. Stufenprogramm – zur Verfügung? |  |  |  |

# Anhang – Versorgungsstufen von Krankenhäusern

Grund- und Regelversorgung (Stufen I und II)

Diese Krankenhäuser bieten neben den Kernfächern Chirurgie und Innere Medizin auch ergänzende Leistungen in der geburtshilflichen/gynäkologischen, radiologischen und/oder intensivmedizinischen Versorgung an. Medizinisch-technische Großgeräte sind im Allgemeinen nicht vorhanden. Die Krankenhäuser beteiligen sich in der Regel an der Not- und Unfallversorgung.

Schwerpunktversorgung (Stufe III)

In dieser Versorgungsstufe befinden sich Krankenhäuser mit umfassender Abteilungsdifferenzierung, das gesamte Spektrum der klinischen Medizin wird jedoch nicht angeboten. Sie verfügen in der Regel über medizinisch-technische Großgeräte und nehmen an der Not- und Unfallversorgung teil.

Zentralversorgung (Stufe IV)

Dieser Stufe gehören die so genannten Hochleistungskrankenhäuser und Universitätskliniken an. Fast alle medizinischen Teilgebiete sind vertreten, ihre Ausstattung an medizinischen Großgeräten ist hervorragend, sie nehmen an der Not- und Unfallversorgung teil.

Fachkrankenhäuser

Hier handelt es sich um Krankenhäuser, die sich nicht diesen Stufen zuordnen lassen, weil eine typische Abteilungsdifferenzierung fehlt.

7.2	Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – 
Blutgas-, Elektrolyt- und Metabolitanalytik 
in Vollblutproben

Anwendungsbereich

Geräte und Einrichtungen

Untersuchungsverfahren

Kalibrierung und Referenzmaterialien

Qualitätsmanagementsystem

Untersuchungsgut/Proben

Befunde

Zusammenarbeit mit Auftraggebern

| 1 | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Die „klassische“ Blutgasanalyse umfasst die pH-, pO2 und pCO2-Bestimmung sowie daraus berechnete Parameter.

Zunehmend häufiger werden Analysensysteme eingesetzt, mit denen aus derselben Vollblutprobe in einem Untersuchungsgang weitere Analyte wie Elektrolyte, Glucose, Lactat und Hämoglobinfraktionen (Carboxy-, Met-, Fetalhämoglobin) bestimmt werden können.

Die Blutgasanalyse als Einzeluntersuchung oder in Kombination mit weiteren Messgrößen wird im klinisch-chemischen Laboratorium aber auch unter fachlicher Verantwortung des Klinikpersonals patientennah – insbesondere in Intensivpflegestationen – durchgeführt.

Siehe auch:	Checklisten für Medizinische Laboratorien

Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Allgemeine Anforderungen

| 6 | # Geräte und Einrichtungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Ist das Gerät in ordnungsgemäßem und sauberem Zustand? |  |  |  |
|  | - Wird ein externes Barometer zur Kontrolle benutzt? |  |  |  |
|  | Wird ein Tonometer zur Kontrolle benutzt? |  |  |  |

| 8 | # Untersuchungsverfahren |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Welche Parameter werden gemessen und welche berechnet? |  |  |  |
|  | - Werden die Blutproben unmittelbar vor der Messung ausreichend resuspendiert? |  |  |  |
|  | Werden unmittelbar vor der Analyse die ersten Bluttropfen aus der Probenspritze verworfen? |  |  |  |

| 9 | # Kalibrierung und Referenzmaterialien |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | - Werden Kalibrationsgasgemische mit Analysenzertifikat verwendet bzw. - ist die Genauigkeit der im BGA-Gerät eingebauten Gasmischanlage ausreichend? |  |  |  |
| 9.2 | Sind die Kalibrationslösungen rückführbar auf international anerkannte Referenzmaterialien? |  |  |  |

| 11 | # Qualitätsmanagementsystem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Wird die Qualitätskontrolle in mindestens 3 Messbereichen durchgeführt? |  |  |  |
| 11.2 | Werden in jeder Arbeitsschicht Qualitätskontrollen durchgeführt? |  |  |  |
| 11.3 | Wurde erfolgreich an Blutgas-/Elektrolyt-Ringversuchen teilgenommen? |  |  |  |

| 12 | # Untersuchungsgut/Proben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Wird die Art der Probengewinnung (arteriell, venös, kapillar) auf dem Probegefäß/Anforderungsformular vermerkt? |  |  |  |
|  | - Entsprechen die Transport- und Lagerungsbedingungen internationalen Empfehlungen? |  |  |  |
|  | - Ist bei der Verwendung von Flüssigantikoagulans (Heparinat) bekannt, welches Heparinatpräparat in welcher Konzentration zugesetzt wurde? |  |  |  |
|  | - Wird sichergestellt, dass keine Blutproben aus Fertigspritzen mit abgelaufenem Verfalldatum untersucht werden? |  |  |  |
|  | Werden Blutgasanalysen unkommentiert auch dann durchgeführt, wenn die mit Blut gefüllten Spritzen/Kapillaren Luftblasen oder erkennbare Gerinnsel enthalten? |  |  |  |
| 13 | # Befunde |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Werden die Messergebnisse - graphisch oder - verbal interpretiert? |  |  |  |
| 13.2 | Ist aus dem Befund ersichtlich, dass Elektrolyte, Glucose und Lactat im Vollblut bestimmt wurden? |  |  |  |

| 16 | # Zusammenarbeit mit Auftraggebern |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Erhält der Auftraggeber detaillierte Informationen und Einsenderegularien zur Gewinnung geeigneter Blutgasproben? |  |  |  |
|  | - Besteht eine Absprache hinsichtlich der Berücksichtigung der Körpertemperatur? |  |  |  |
|  | Nimmt das Laboratorium Einfluss auf die Auswahl der mit geeignetem Antikoagulans präparierten Spritzen/Kapillaren für die Blutentnahme? |  |  |  |

7.3	Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Hämostaseologische Untersuchungen

Anwendungsbereich	16

Geräte und Einrichtungen	16

Untersuchungsverfahren	16

Allgemeines	16

Koagulometrische Basisuntersuchungsverfahren	17

Amidolytische Basisuntersuchungsverfahren	18

Immunchemische Basisuntersuchungsverfahren	18

Thrombozyten-Basisuntersuchungen	19

Analysenmethoden zur Bestimmung plasmatischer Einzelfaktoren	19

Plättchenfunktions-Untersuchungen	20

Analysenmethoden des Fibrinolysesystems	21

Methoden zur Analyse einer Thrombophilie	21

Molekularbiologische Untersuchungsverfahren	22

Untersuchungsgut/Proben	22

Befunde	42

Zusammenarbeit mit Auftraggebern	42

| 1 | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Die Checkliste enthält Basisuntersuchungsverfahren, die üblicherweise als Suchteste bei einem blutenden Patienten durchgeführt sowie zum Ausschluss einer schwergradigen hämorrhagischen Diathese (präoperative Analytik) angewendet werden. Basisuntersuchungen sind nicht geeignet als Suchtest zum Ausschluss einer Thrombophilie. Die weiterführende Diagnostik einer hämorrhagischen Diathese ist unter Spezialuntersuchungen dargestellt. Ein getrenntes Kapitel listet die Untersuchungsverfahren zur Diagnostik einer Thrombophilie auf.

Siehe auch:	Checklisten für Medizinische Laboratorien

Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Allgemeine Anforderungen	Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Hämatologie

Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Molekularbiologische Untersuchungen

Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Patientennahe Laboruntersuchungen (POCT Point-of-care testing)

| 6 | # Geräte und Einrichtungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Werden die Funktionstüchtigkeit und Vergleichbarkeit der koagulometrischen Geräte (z. B. Vergleich der verschiedenen Messkanäle eines Gerätes) regelmäßig geprüft? |  |  |  |
|  | Wenn die orale Antikoagulation mittels Selbst-Management überprüft wird, ist sichergestellt, dass Kontrollen zur Funktionsfähigkeit der Geräte durchgeführt werden? |  |  |  |

| 8 | # Untersuchungsverfahren |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | ## Allgemeines |  |  |  |
|  | Sind Festlegungen getroffen, wie die Qualität von Basisuntersuchungen (z. B. Stabilität der Reagenzien etc.) überprüft wird, wenn diese über 24 Stunden angeboten werden? |  |  |  |
|  | Sind alternative Analysenmethoden bei speziellen Problemen (z. B. Lipidämie, Trübungen etc.) vorhanden? |  |  |  |
|  | Sind Grenzbereiche (Entscheidungsgrenzen) festgelegt, bei deren Überschreitung der Laborleiter Kontakt mit dem Auftraggeber/Einsender aufnimmt (z. B. Thromboplastinzeit < 5 %, APTT > 120 s, Thrombozytenzahl < 10 000/µl)? |  |  |  |
|  | Werden laborspezifische Referenzbereiche erstellt, wenn die Anweisungen der Reagenzienhersteller bzw. der Gerätehersteller modifiziert werden? |  |  |  |
|  | Sind Referenzbereiche für Frühgeborene, Neugeborene und Kinder vorhanden? |  |  |  |
|  | Kommen patientennahe Laboruntersuchungen (POCT) zur Anwendung? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | ## Koagulometrische Basisuntersuchungsverfahren (z. B. Thromboplastinzeit, APTT, Thrombinzeit, Fibrinogenbestimmung) |  |  |  |
|  | Ist die exakte Einhaltung der Inkubationszeit für die APTT gewährleistet? |  |  |  |
|  | Werden verfahrensspezifische Störfaktoren und biologische Einflussgrößen bei der Bestimmung der Gerinnungszeit (Gerinnselbildung) berücksichtigt? |  |  |  |
|  | Ist festgelegt, für welches Patientenkollektiv die verschiedenen Maßeinheiten für die Thromboplastinzeit (% der Norm und/oder INR) verwendet werden? |  |  |  |
|  | Wird der vom Hersteller vorgegebene, chargenabhängige ISI-Wert für das verwendete Thromboplastinzeit-Reagenz berücksichtigt? |  |  |  |
|  | Wird eine Heparinempfindlichkeit des verwendeten APTT-Reagenzes berücksichtigt? |  |  |  |
|  | Ist sichergestellt, dass die Lupus-Antikoagulans-Sensitivität des verwendeten APTT-Reagenzes berücksichtigt wird? |  |  |  |
|  | Sind die Ober- und Untergrenzen für die verwendeten Fibrinogenbestimmungsmethoden festgelegt? Werden insbesondere bei indirekten Bestimmungsmethoden (Derived Fibrinogen) die methodenspezifischen Limitierungen beachtet? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | ## Amidolytische Basisuntersuchungsverfahren (z. B. Antithrombin-Bestimmung) |  |  |  |
|  | Werden amidolytischen Untersuchungsverfahren durchgeführt als - Endpunktbestimmung, - kinetisches Verfahren? |  |  |  |
|  | Ist festgelegt, wie die Sekundärverdünnung einer Plasmaprobe, deren Heparinkonzentration in der Erstbestimmung außerhalb des Messbereiches liegt, durchgeführt wird (z. B. mit Standard-Normalplasma)? |  |  |  |
|  | ### Wird die Antithrombinaktivität als - FXa-Thrombin-Restaktivität oder - Thrombin-Restaktivität gemessen? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4 | ## Immunchemische Basisuntersuchungsverfahren (z. B. D-Dimer-Konzentration) |  |  |  |
|  | Ist festgelegt, ob die verwendeten Antiseren auf ihre Spezifität geprüft worden sind? |  |  |  |
|  | Wird zur Bestimmung der D-Dimer-Konzentration ein - quantitatives oder - semi-quantitatives Verfahren verwendet? |  |  |  |
|  | Werden Cut-off-Werte der verwendeten immunologischen D-Dimer-Methode ermittelt? |  |  |  |
|  | Werden Kontrollen für die semi-quantitativen Messverfahren eingesetzt? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 | ## Thrombozyten-Basisuntersuchungen |  |  |  |
|  | Gehört die Bestimmung der Thrombozytenzahl zu dem Spektrum der hämostaseologischen Basisuntersuchungen? |  |  |  |
|  | Ist neben der mechanisierten Zellzählung auch eine manuelle Thrombozytenzählung im Einzelfall (z. B. bei Pseudothrombozytopenie, Fragmentozyten) möglich? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6 | ## Analysenmethoden zur Bestimmung plasmatischer Einzelfaktoren |  |  |  |
|  | Werden plasmatische Einzelfaktoren bestimmt? |  |  |  |
|  | Wird eine Diagnostik zum Vorliegen einer Hämophilie A bzw. von Willebrand’sche Erkrankung durchgeführt? |  |  |  |
|  | Wird bei der Faktor-VIII-Bestimmung bzw. der Ristocetin-Cofaktoraktivitäts-Bestimmung ein laborinterner Referenzbereich erstellt? Liegen AB0-spezifische Referenzbereiche für die Von-Willebrand-Faktor-Aktivität und -Konzentration vor? |  |  |  |
|  | Wird zur Kontrolle der Faktor-VIII-Bestimmung ein Referenzplasma eingesetzt? |  |  |  |
|  | Wird bei einem Faktor-VIII-Testergebnis von < 60 % eine lineare Plasmaverdünnung vorgenommen? |  |  |  |
|  | Erfasst der verwendete Test Faktor-VIII-Aktivitäten zwischen 0,5 und 2 % der Norm? |  |  |  |
|  | Wirkt sich die Anwesenheit eines Lupus-Antikoagulans- Antikörpers in der verwendeten Methode zur Faktor-VIII-Bestimmung aus? |  |  |  |
|  | Welche Kontrolle wird bei der Ristocetin-Cofaktor-Aktivitätsbestimmung verwendet? |  |  |  |
|  | Wird der Effekt von Inhibitoren (z. B. Heparin, Faktor-VIII-Inhibitor, Lupus-Antikoagulans-Antikörper) bei der Einzelfaktorbestimmung erkannt? |  |  |  |
|  | Ist eine Methode zum Nachweis von plasmatischen Inhibitoren etabliert? Wie wird die Inhibitoraktivität angegeben (z. B. in Bethesda-Einheiten)? |  |  |  |
|  | Liegen Normalwerte und Streubereiche vor, falls eine Blutungszeitbestimmung durchgeführt wird? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.7 | ## Plättchenfunktions-Untersuchungen |  |  |  |
|  | Gehört zum hämostaseologischen Untersuchungsspektrum die Untersuchung der Plättchenfunktion? Welche Aggregentien werden zur Induktion einer Plättchenaggregation verwenden? |  |  |  |
|  | Sind die Transport- und Lagerbedingungen für eine aussagekräftige Testung der Plättchenaggregation festgelegt? |  |  |  |
|  | Werden - die Zeitspanne zwischen Ende der Zentrifugation zur Herstellung des plättchenreichen Plasmas und der Durchführung der Plättchenaggregation sowie - die Anzahl der Plättchen im plättchenreichen Plasma dokumentiert? |  |  |  |
|  | Wird die Spontanaggregation der Plättchen vor Durchführung der induzierten Plättchenaggregation bestimmt und dokumentiert? |  |  |  |
|  | Werden Normalbereiche für die ADP- bzw. Collagen-induzierte Plättchenaggregation ermittelt? |  |  |  |
|  | Werden verschiedene ADP-Konzentrationen (z. B. Endkonzentration: 10, 5, 1 µmol/l) zur Testung der Plättchenaggregation verwendet? |  |  |  |
|  | Werden Plättchenagglutination-Tests durchgeführt? |  |  |  |
|  | Sind mikroskopische Untersuchungen zur Beurteilung der Plättchenmorphologie und -zahl möglich? |  |  |  |
|  | Wird die Plättchenfunktion durchflusszytometrisch getestet? |  |  |  |
|  | Wenn ja, werden definierte Detektionsantikörper eingesetzt? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8.8 | ## Analysenmethoden des Fibrinolysesystems |  |  |  |
|  | Werden Analysen zur Beurteilung des Fibrinolysepotentials bzw. einzelner Fibrinolysefaktoren durchgeführt? |  |  |  |
|  | Werden therapeutisch verabreichte Medikamente (z. B. t-PA , Urokinase, Aprotinin) bei der Bestimmung von Plasminogen und α2-Antiplasmin berücksichtigt? |  |  |  |
|  | Welche Fibrinogenbestimmungs-Methoden zur Beurteilung des Fibrinolysesystems werden angewendet? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 8.9 | ## Methoden zur Analyse einer Thrombophilie |  |  |  |
|  | Werden Analysen zum Nachweis oder Ausschluss einer Thrombophilie durchgeführt? |  |  |  |
|  | Wird vor der Testung von Thrombophilie-Risikofaktoren die Thromboplastinzeit bestimmt? |  |  |  |
|  | Wird eine Vorverdünnung mit immunabsorbiertem Faktor-V-Mangelplasma zur Bestimmung der APC-Resistenz durchgeführt? |  |  |  |
|  | Erlaubt die verwendete APC-Resistenz-Bestimmungsmethode eine Differenzierung zwischen Homozygotie und Heterozygotie? |  |  |  |
|  | Wird zur Bestimmung des freien Protein S regelmäßig die Präzision der Fällung des freien Protein S durch Polyethylenglycol überprüft, wenn eine neue Charge von Polyethylenglycol verwendet wird? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.10 | ## Molekularbiologische Untersuchungsverfahren |  |  |  |
|  | Werden molekularbiologische Untersuchungsverfahren angewendet - zum Nachweis einer Thrombophilie, - zum Ausschluss einer Thrombophilie, - als Bestätigungstest bei positivem Screeningtest? |  |  |  |
|  | Wird an Ringversuchen für molekularbiologische Untersuchungen von Hämostasefaktoren teilgenommen? |  |  |  |

| 12 | # Untersuchungsgut/Proben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Ist sichergestellt, dass Hämostasenotfallproben sicher erkannt werden? |  |  |  |
|  | Ist die Lagerung von Plasma bei Basisuntersuchungsverfahren bzw. Einzelfaktorbestimmungen in Bezug auf Zeit und Temperatur festgelegt? |  |  |  |
|  | Gibt es Vorschriften für das Einfrieren von Plasmaproben zur hämostaseologischen Analytik? Wird die Lagerzeit dokumentiert? |  |  |  |
|  | Gibt es Vorschriften, wie lange und in welcher Art und Weise Rückstellproben aufbewahrt (bei Raumtemperatur, eingefroren, mit/ohne Erythrozyten, Einfriervorgang) werden? |  |  |  |
|  | Gibt es Vorschriften zur Herstellung von - plättchenarmem, - plättchenreichem Plasma? |  |  |  |

7.4	Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Hämatologie

Anwendungsbereich	25

Geräte und Einrichtungen	25

Untersuchungsverfahren	25

Voll- und teilautomatisierte Verfahren in der Hämatologie	25

Manuelle Hämoglobinbestimmung (Cyanmethämoglobin)	29

Manuelle Hämatokrit-Bestimmung (Mikrohämatokrit, Zellulärer Volumenanteil)	29

Manuelle Zählung von Leukozyten, Erythrozyten und Thrombozyten im Blut	30

Differentialblutbildanalyse mit automatisierten Verfahren	30

Mikroskopische Differenzierung von Blutausstrichen (Differentialblutbild)	31

Automatisierte Retikulozytenbestimmung	32

Manuelle Retikulozytenbestimmung	33

Knochenmarkpräparate	33

Nachweis abnormaler Hämoglobine	35

Zellzählung in extravaskulären Körperflüssigkeiten	35

Differenzierung von kernhaltigen Zellen in extravaskulären Körperflüssigkeiten	37

Kalibrierung und Referenzmaterialien	38

Automatisierte Verfahren	38

Longitudinale Überprüfung der Messungen mit automatisierten Blutzellzählgeräten	39

Untersuchungsgut/Proben	41

| 1 | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Siehe auch:	Checklisten für Medizinische Laboratorien

Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Allgemeine Anforderungen

Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Hämostaseologische Untersuchungen

| 6 | # Geräte und Einrichtungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Werden Pipetten für die Herstellung von Verdünnungen (mit fixiertem Volumen oder einstellbar) in spezifischen und definierten Intervallen auf Genauigkeit und Reproduzierbarkeit überprüft und werden die Ergebnisse festgehalten? |  |  |  |

| 8 | # Untersuchungsverfahren |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | ## Voll- und teilautomatisierte Verfahren in der Hämatologie zur Zellzählung von Leukozyten, Erythrozyten, Thrombozyten, zur Messung der Zellgröße und zur Bestimmung der Hämoglobinkonzentration |  |  |  |
|  | - Ist im Labor ein automatisiertes oder teilautomatisiertes Messgerät im Einsatz? |  |  |  |
|  | - Werden Leerwert-Zählungen mit den Verdünnungslösungen und den Reagenzien für die Lyse durchgeführt, um Kontaminationen aufzudecken? |  |  |  |
|  | - Besteht eine schriftlich festgelegte Verfahrensweise, die die Aufdeckung und Korrektur der mit Zellzählgeräten ermittelten Leukozytenzahlen bei Gegenwart von kernhaltigen roten Vorstufen oder Megakaryozytenkernen festlegt und ist sie auch in Gebrauch? |  |  |  |
|  | - Gibt es eine schriftlich festgelegte und auch in Benutzung befindliche Verfahrensweise, die sporadisch auftretende, aber klinisch relevante Fehlbestimmungen mit automatisierten Verfahren aufdeckt (z. B. Pseudomakrozytose durch Geldrollenbildung oder Agglutinate von Erythrozyten, Pseudoleukozytose mit falscher Hämoglobinbestimmung, falsch niedrigen Erythrozytenzahlen und Hämatokrit, Hyperlipidämie)? |  |  |  |
|  | - Werden die Partikel-Konstanten der Erythrozyten (MCV, MCH und MCHC) routinemäßig überwacht, um Fehler und Verwechslungen aufzudecken? |  |  |  |
|  | - Sind die Ober- und Untergrenzen für den Messbereich des automatisierten Verfahrens festgelegt? - Ist ein Prozedere für die Überprüfung von Ergebnissen außerhalb dieser Grenzen und bei Warnmeldungen des Zellzählgerätes festgelegt und auch in Gebrauch? |  |  |  |
|  | - Gibt es ein angemessenes System (z. B. die Überprüfung am Blutausstrich), um die Herausgabe seltener falsch niedriger Thrombozytenwerte zu verhindern (z. B. bei Plättchenaggregaten, Riesenplättchen, Satelliten-Phänomen)? |  |  |  |
|  | - Wird die Leukozytenzahl manuell überprüft oder werden Blutausstriche mikroskopisch überprüft, um falsch hohe Leukozytenzahlen bei Vorhandensein von Riesenplättchen und/oder Thrombozytenaggregaten auszuschließen? |  |  |  |
|  | - Wird die Thrombozytenzahl mit einer alternativen Methode bestimmt/verifiziert, wenn eine signifikante Anzahl mikrozytärer Erythrozyten und/oder kleiner Zellfragmente vermutet oder gefunden werden? |  |  |  |
|  | - Werden die Hämoglobinbestimmungen in jeder Schicht des Geräteeinsatzes mit einem dokumentierten Qualitätssicherungssystem überprüft, z. B. mittels Referenzmaterialien oder statistischer Evaluation? |  |  |  |
|  | - Werden die Funktionstests im Rahmen eines Überwachungsplanes so aufgezeichnet oder graphisch dargestellt, dass Instrumentenfehlfunktionen leicht erkannt werden können? |  |  |  |
|  | - Gibt es angemessene und schriftlich festgelegte Zeitgrenzen für die Messung nach einem Verdünnungsansatz, wenn teilautomatisierte Methoden im Zusammenhang mit manuell hergestellten Verdünnungen benutzt werden? |  |  |  |
|  | - Werden die Verdünnungen auf Trübung überprüft und gegebenenfalls geklärt, wenn die Hämoglobinbestimmung mit einer teilautomatisierte Methode unter Einschluss manueller Verdünnungen durchgeführt wird? |  |  |  |
|  | Werden alle Blutproben noch einmal vollständig unmittelbar vor der Analyse durchmischt? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | ## Manuelle Hämoglobinbestimmung (Cyanmethämoglobin) |  |  |  |
|  | - Werden manuelle Hämoglobinbestimmungen für die Routinepatientenversorgung, für den Fall von Geräteausfall oder zur Kalibrierung automatischer Methoden durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Wird das Verfahren mit Kalibriermaterialien, die auf den ICSH/WHO-Hämoglobinstandard zurückgeführt werden können, standardisiert? |  |  |  |
|  | - Werden im Rahmen der Gerätekalibrierung mindestens vier verschiedene Hämoglobinkonzentrationen benutzt, um die Kalibrierkurve zu definieren oder die Messwerte der Ausgabegeräte zu bestimmen? |  |  |  |
|  | Werden manuelle Hämoglobinverdünnungen auf Trübung überprüft und bei Bedarf geklärt, bevor die Absorption bestimmt wird? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | ## Manuelle Hämatokrit-Bestimmung (Mikrohämatokrit, zellulärer Volumenanteil) |  |  |  |
|  | - Wird die Bestimmung von Mikrohämatokrit (Zellvolumen) als Routineuntersuchung, zusätzliche Untersuchung oder zur Kalibrierung automatisierter Methoden durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Wird die Geschwindigkeit der Mikrohämatokrit-Zentrifuge in festgelegten Intervallen geprüft? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4 | ## Manuelle Zählung von Leukozyten, Erythrozyten und Thrombozyten im Blut |  |  |  |
|  | - Führt das Labor mit manuellen (Zählkammer-) Methoden Erythrozyten-, Thrombozyten- oder Leukozytenzählungen als Routineuntersuchung, als zusätzliche Untersuchung oder zur Kalibrierung automatisierter Methoden durch? |  |  |  |
|  | - Werden Erythrozytenindizes (MCV, MCH, MCHC) routinemäßig berechnet, um Zufallsfehler festzustellen? |  |  |  |
|  | - Sind die Blutmischpipetten – sofern verwendet – in einem brauchbaren Zustand (Spitzen nicht abgebrochen, Markierungen lesbar) und amtlich geeicht? |  |  |  |
|  | - Ist in der praktizierten Zählkammermethode festgelegt, dass die Zellzählung in einer höheren Zahl von Zählkammer-Quadraten durchgeführt wird, wenn eine Leukopenie oder Thrombozytopenie vorliegt? |  |  |  |
|  | Wird in jeder 8-Stunden-Periode mindestens eine Kontroll-Probe gezählt oder eine prozedurale Zellzähl-Kontrolle durchgeführt? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5 | ## Differentialblutbildanalyse mit automatisierten Verfahren |  |  |  |
|  | - Wird für die Differenzierung von Blutzellen ein automatisiertes Differenzierungssystem (Mustererkennungs- oder Durchfluss-System) verwendet? |  |  |  |
|  | - Ist dokumentiert, dass das automatisierte Verfahren zur Blutzelldifferenzierung im Laboratorium sorgfältig validiert wurde, bevor es für Routineuntersuchungen eingesetzt wurde? |  |  |  |
|  | - Beinhaltet das Verfahren der Qualitätskontrolle eine regelmäßige longitudinale Präzisionskontrolle? |  |  |  |
|  | - Kann gezeigt werden, dass Korrekturmaßnahmen ergriffen wurden, wenn Toleranzgrenzen für die Kontrollpräparate oder Patientenblutproben überschritten wurden? |  |  |  |
|  | Hat das Labor Kriterien erarbeitet zur Überprüfung von Leukozyten-Differentialwerten, Histogrammen und/oder Blutzelldifferenzierungen, die klinisch verwendet werden? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6 | ## Mikroskopische Differenzierung von Blutausstrichen (Differentialblutbild) |  |  |  |
|  | - Werden mikroskopische Differentialblutbilder durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Ist die Qualität der Blutausstriche zufriedenstellend (einwandfrei gefärbt, frei von Farbniederschlägen, gute Verteilung der Zellen)? |  |  |  |
|  | - Sind die Präparate ausreichend gekennzeichnet? |  |  |  |
|  | - Hat das hämatologische Labor ein definiertes, dokumentiertes System, um die Einheitlichkeit der morphologischen Beobachtungen unter allen mit der Mikroskopie von Blutausstrichen betrauten Mitarbeiter/Innen sicherzustellen? |  |  |  |
|  | - Werden Blutausstriche als Referenz oder für mögliche Überprüfungen mindestens eine Woche aufbewahrt? |  |  |  |
|  | - Enthält der Befundbericht eine Beurteilung der Erythrozyten-Morphologie (pathologische Befunde)? |  |  |  |
|  | - Wird eine Angabe darüber gemacht, ob eine ausreichende Plättchenzahl vorliegt, wenn kein quantitatives Ergebnis einer automatisierten oder Zählkammer-Thrombozytenzählung vorliegt? |  |  |  |
|  | - Gibt es schriftlich fixierte Kriterien, nach denen bestimmte Befunde der Blutausstriche vom Hämatologen oder von anderem Fachpersonal mit der entsprechenden Qualifikation in hämatologischer Zytomorphologie überprüft werden müssen, und kann gezeigt werden, dass solche Überprüfungen stattgefunden haben? |  |  |  |
|  | Ist eine Sammlung von pathologischen Ausstrichen angelegt worden und sind hämatologisch-zytologische Atlanten verfügbar? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.7 | ## Automatisierte Retikulozytenbestimmung |  |  |  |
|  | - Wird die automatische quantitative Retikulozytenbestimmung mittels Durchflusszytometrie oder mit einem Mustererkennungssystem durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Gibt es vor Ort ein Verfahren zur Bestimmung der Stärke und Stabilität des Farbstoffes, der für die quantitative Retikulozytenbestimmung mit Durchflusszytometrie verwendet wird? (Entfällt für Test-Kits) |  |  |  |
|  | - Gibt es vor Ort ein Programm zur Qualitätskontrolle, um die Reproduzierbarkeit (Präzision) der quantitativen Retikulozytenbestimmung festzustellen? |  |  |  |
|  | Gibt es schriftlich niederlegte Kriterien für die Identifizierung von Proben, bei denen die automatisierte Zählung fehlerhafte Ergebnisse liefern könnte? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.8 | ## Manuelle Retikulozytenbestimmung |  |  |  |
|  | - Werden Retikulozytenzahlen durch Mikroskopie erstellt? |  |  |  |
|  | - Ist die Qualität der Ausstriche für die Retikulozytenzahlbestimmung zufriedenstellend? |  |  |  |
|  | Basiert die ermittelte Retikulozytenzahl auf einer Probe mit mindestens 1.000 Erythrozyten und wird für die Auszählung die Verwendung eines Hilfsgitters vorgeschrieben? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.9 | ## Knochenmarkpräparate |  |  |  |
|  | - Werden Knochenmarkpräparate angefertigt und untersucht? |  |  |  |
|  | - Werden die Knochenmarkausstriche einwandfrei gekennzeichnet? |  |  |  |
|  | - Sind Aufbereitung und Färbung der Knochenmarkausstriche ausreichend für eine Beurteilung? |  |  |  |
|  | - Werden Knochenmarkbiopsieschnitte zusätzlich zu den Aspiraten begutachtet? |  |  |  |
|  | - Ist die Qualität der histologischen Knochenmarkpräparate ausreichend, um zu einer verlässlichen Diagnose zu kommen? |  |  |  |
|  | - Wenn histologische Schnitte und Ausstriche von Knochenmarkaspiraten in verschiedenen Bereichen des Labors beurteilt werden, gibt es eine Verfahrensweise, um die Daten und Beurteilungen dieser unterschiedlichen Gebiete abzustimmen, bevor die Befunde herausgegeben werden? |  |  |  |
|  | - Werden Knochenmarkbefunde und -ausstriche 20 Jahre aufbewahrt? |  |  |  |
|  | - Werden Knochenmarkpräparate von Hämatologen oder Ärzten vergleichbarer Qualifikation beurteilt und werden schriftliche Befunde erstellt? |  |  |  |
|  | - Wird bei Knochenmarkbeurteilung von Anämien gegebenenfalls eine Eisenfärbung angefertigt? |  |  |  |
|  | Sind die folgenden verwendeten Spezialfärbungen von guter Qualität und veranschaulichen sie die Zellcharakteristika, für die sie eingesetzt wurden? - Saure Phosphatase - May-Grünwald Giemsa - Unspezifische Esterase - PAS - Myeloperoxidase |  |  |  |
|  | Wird die gewünschte Reaktivität der Färbungen am Tag ihres Einsatzes durch paralleles Anfärben von Kontrollpräparaten überprüft? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.10 | ## Nachweis abnormaler Hämoglobine |  |  |  |
|  | - Werden im Labor Hämoglobinphänotypen durch - Elektrophorese in alkalischem und saurem Milieu, - isoelektrische Fokussierung oder - HPLC - nachgewiesen? |  |  |  |
|  | - Sind bei gefärbten Elektrophoresen Kontrollen unter Einschluss von mindestens 3 der wichtigsten bekannten Hämoglobine (z. B. A, F, und S) zusammen mit den Patientenblutproben aufgetragen und sind die Auflösungen zufriedenstellend? |  |  |  |
|  | - Werden alle Proben, bei denen sich Hämoglobin in einer „non-A“-Position bei Elektrophorese im alkalischen Milieu oder bei isoelektrischer Fokussierung darstellt, weiter untersucht durch eine Elektrophorese bei saurem pH, durch HPLC oder durch andere Methoden? |  |  |  |
|  | - Beinhaltet die Standardarbeitsanweisung für die Methode adäquate Kontrollen, Normalbereiche und Vorlagen für die Befunderstellung? |  |  |  |
|  | - Werden Löslichkeitstests durchgeführt oder monoklonale Antikörper Tests für das Vorliegen von Sichelzell-Hämoglobin verwendet? |  |  |  |
|  | Werden in jeder Serie zusammen mit den Patientenblutproben bekannte Positiv-(HbS)- und Negativ-(non-HbS)-Kontrollen untersucht? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.11 | ## Zellzählung in extravaskulären Körperflüssigkeiten |  |  |  |
|  | - Werden Zellzählungen von Körperfüssigkeiten (z. B. Liquor, Pleura-, Peritoneal-, Perikard-, Synovialflüssigkeit) mit der Zählkammer durchgeführt? |  |  |  |
|  | Werden - Blutmischpipetten oder - kommerzielle Verdünnungssysteme beim Verdünnen von Körperflüssigkeitsproben verwendet? |  |  |  |
|  | - Sind die Blutmischpipetten in einem ordnungsgemäßen Zustand (Spitzen unbeschädigt, zulässige Graduierung etc.)? |  |  |  |
|  | - Vermerkt das Labor im Befund, dass Ergebnisse evtl. unpräzise sind z. B. durch das Auftreten von Gerinnseln im Material oder Debris in der Zählkammer? |  |  |  |
|  | - Ist bei der Zählkammermethode gewährleistet, dass Erythrozyten sicher von anderen Zellen unterschieden werden können (z. B. Methylenblau, Lysierverfahren oder Phasenkontrastmikroskopie)? |  |  |  |
|  | - Werden Zellzählungen von Körperflüssigkeiten (Liquor, Pleura-, Perikarderguss, Peritoneal-, und Synovialflüssigkeit) mit automatisierten oder teilautomatisierten Zellzählgeräten vorgenommen? |  |  |  |
|  | - Werden Leerwertmessungen am Gerät mit der Verdünnungsflüssigkeit und dem Lysereagenz durchgeführt, um eine evtl. Kontamination, die die Zellzählung beeinflussen könnte, auszuschließen? |  |  |  |
|  | - Hat das Labor definierte untere Grenzen für die Zählung von Zellen (Erythrozyten, kernhaltige Zellen) in Körperflüssigkeiten, bei deren Unterschreitung die Benutzung von voll- oder teilautomatisierten Zählgeräten nicht mehr möglich ist? |  |  |  |
|  | Werden Körperflüssigkeitsproben sowohl makroskopisch als auch mikroskopisch auf das Vorhandensein von Zellklumpen, die eine falsch niedrige Zellzahl im System hervorrufen würden oder Debris, der zu einer zu hohen Zellzahl führen würden, untersucht? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.12 | ## Differenzierung von kernhaltigen Zellen in extravaskulären Körperflüssigkeiten |  |  |  |
|  | - Werden Differenzierungen der kernhaltigen Zellen in Körperflüssigkeiten vorgenommen (Leukozyten, Mesothelzellen, etc.)? |  |  |  |
|  | - Werden für quantitative Differenzierungen immer gefärbte Ausstriche verwendet? |  |  |  |
|  | - Wird eine Zytozentrifuge für die Herstellung der zytologischen Präparate benutzt? |  |  |  |
|  | - Ist die Qualität der Ausstriche ausreichend (gleichmäßige Zellverteilung, richtige Zelldichte, gute Färbung, eindeutige Zellidentifizierung)? |  |  |  |
|  | - Hat das Labor ein definiertes und dokumentiertes System, mit dem die Einheitlichkeit in der morphologischen Beurteilung bei allen Personen sichergestellt wird, die Differenzierungen von Zellen aus Körperflüssigkeiten durchführen? |  |  |  |
|  | - Werden Ausstriche mit Verdacht auf maligne Zellen von einem Pathologen, Hämatologen, Zytologen oder einem anderen Arzt mit vergleichbarer Qualifikation überprüft, bevor ein endgültiger Befund erstellt wird? |  |  |  |
|  | - Werden Befunde und Beurteilungen abgestimmt, falls Proben einer Körperflüssigkeit in mehreren Bereichen eines Labors untersucht werden, besonders wenn die Diagnose eines Malignoms erwogen wird? |  |  |  |
|  | - Gibt es eine Sammlung mit pathologischen Ausstrichpräparaten und/oder einen Atlas zur Zytomorphologie, auf den die den Ausstrich beurteilende technische Assistent/In zurückgreifen kann? |  |  |  |
|  | Werden Ausstrichpräparate für zukünftige Vergleiche aufbewahrt? |  |  |  |

| 9 | # Kalibrierung und Referenzmaterialien |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 9.1 | ## Automatisierte Verfahren |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Einige unterschiedliche Methoden können für die Kalibrierung und longitudinale Prozesskontrollen bei Blutzellzählgeräten angewandt werden.

Die Kalibrierung kann durchgeführt durch:

- Einsatz von mehrfach analysierten Vollblutproben,

- Einsatz von industriell hergestellten, zertifizierten und stabilisierten Erythrozytenpräparaten, Leukozytenpräparationen (einschließlich von Ersatzmaterialien für die weißen Zellen) und Plättchen (oder Ersatzmaterialien).

Alle Kalibrationstechniken sollten die regelmäßige Überprüfung der analysierten Hämoglobinkonzentrationen mit Hilfe einer zertifizierten Hämoglobinpräparation einschließen (Standard ist das internationale ICSH/WHO Referenzcyanhämoglobin). Es kann auch Material eingesetzt werden, das von seinem Hersteller durch vergleichende Untersuchung als dem internationalen Referenzcyanhämoglobin äquivalent bescheinigt ist

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Wenn vorkalibrierte Geräte benutzt werden: Werden die Kalibrierungen des Herstellers mit adäquaten und für das System geeigneten Kontrollmaterialien verifiziert? |  |  |  |
|  | - Werden Zählgeräte durch Mehrfachanalysen von Vollblutproben kalibriert? |  |  |  |
|  | - Gibt es eine schriftliche Richtlinie für die periodische Kalibrierung des Zählgerätes mit frischen Vollblutproben? |  |  |  |
|  | - Beinhaltet die initiale oder primäre Kalibrierung eines Zählgerätes die Doppelbestimmungen von mindestens zehn frischen Vollblutproben, die mit Referenzmethoden einschließlich einer Verifikation anhand eines am ICSH/WHO Standard zertifizierten Hämoglobins untersucht worden sind? |  |  |  |
|  | Enthält die Richtlinie des Labors für die Kalibrierung von Blutzellzählgeräten bei auftretenden Problemen eine der folgenden Vorgehensweisen: - Doppelbestimmungen von mindestens zehn frischen Vollblutproben mit Referenzmethoden, oder - Vergleich mit frischen Vollblutproben, deren Werte mit Doppelbestimmungen durch ein anderes Zählgerät bestimmt wurden, und von dem bekannt ist, dass es richtig kalibriert ist, oder - Überprüfung anhand von stabilisierten Vollblutproben, die kommerziell für die Kalibrierung vertrieben werden. |  |  |  |
|  | - Werden Zählgeräte mit einer kommerziell vertriebenen, stabilisierten Vollblutpräparation kalibriert? |  |  |  |
|  | - Gibt es ein schriftlich festgelegtes Verfahren für die periodische Überprüfung des Zählgerätes? |  |  |  |
|  | - Wird die Kalibrierung für die Hämoglobinwerte mit Kontrollmaterial durchgeführt, für das der Hersteller die Ableitung vom internationalen Hämoglobinstandard der ICSH/WHO bescheinigt? |  |  |  |
|  | Wird die Kalibrierung mit Materialien durchgeführt, die dem Messbereich des automatisierten Verfahrens angemessen sind, und wird sie dokumentiert? |  |  |  |

| 9.2 | ## Longitudinale Überprüfung der Messungen mit automatisierten Blutzellzählgeräten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Longitudinale Kontrollen der Prozess-Qualität für Einzelgeräte oder Vergleiche von Geräten können enthalten:

- Einsatz von stabilisierten oder konservierten Vollblutproben,

- aufgehobene Patientenblutproben,

- Überwachung von Verschiebungen der Durchschnittswerte für die Indizes der Erythrozyten, oder

- Kombinationen aus den obigen Möglichkeiten.

|  |  | U | O | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Benutzt das Labor konservierte oder stabilisierte Vollblutpräparationen für die longitudinale Prozesskontrolle? |  |  |  |
|  | - Benutzt das Labor aufgehobene, bereits vorher untersuchte Vollblutproben von Patienten für die longitudinale Prozesskontrolle? |  |  |  |
|  | - Wird eine angemessene Anzahl an Analysen an stabilisierten Kontrollmaterialien oder an zuvor bestimmten Patientenblutproben durchgeführt und in jeder Schicht mit Gebrauch des Gerätes dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Ist sichergestellt, dass bei Verwendung von vorgemessenen Kontrollen für Blutzellzählgeräte die Kontrollwerte der Methodik angemessen sind, und dass die Zielwerte durch das Labor verifiziert worden sind? |  |  |  |
|  | - Ist bei nicht vorgemessenen Kontrollmaterialien sichergestellt, dass ein statistisch valider Zielbereich für jede Charge durch repetitive Analysen unter Einschluss der Messung von Kontrollmaterialien etabliert wurde? |  |  |  |
|  | - Beobachtet das Labor die Bewegung der Durchschnittswerte der Erythrozytenindizes in den Blutproben zur longitudinalen Prozesskontrolle? |  |  |  |
|  | - Sind die Toleranzgrenzen für die Verschiebung der Parameter der Erythrozyten ausreichend sensibel? |  |  |  |
|  | Wird das Blutzellzählgerät alle 8 Stunden mit mindestens einem und während des Routinebetriebes mit mindestens zwei verschiedenen Kontrollmaterialien für Leukozyten und Plättchen überwacht? |  |  |  |

| 12 | # Untersuchungsgut/Proben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Werden die Routineproben für Blutzellzählungen und für Blutausstriche in Röhrchen gesammelt, die ein EDTA-Salz enthalten? |  |  |  |
|  | - Werden Proben für die Zellzählung auf korrekte Füllung und auf Gerinnsel vor der Ausgabe der Ergebnisse inspiziert (visuell, oder Überprüfung des von dem Zählgerät herausgegebenen Histogramms)? |  |  |  |
|  | - Werden in Kapillaren gesammelte Proben für Mikrohämatokrit oder unter Einsatz von Kapillaren verdünnte Proben, wenn immer es möglich ist, doppelt gemessen? - Werden sie mit einer eindeutigen Patientenidentifikation versehen und wird die Patientenidentifikation während des ganzen Messprozesses beibehalten? |  |  |  |
|  | Werden alle Blutproben noch einmal vollständig unmittelbar vor der Untersuchung durchmischt? |  |  |  |

| 13 | # Befunde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wird bei der Interpretation der hämostaseologischen Befunde ein ggfs. abnormer Hämatokrit-Wert berücksichtigt? |  |  |  |

| 16 | # Zusammenarbeit mit Auftraggebern |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ist mit dem Auftraggeber vereinbart, dass eine hämostasespezifische Therapie dem Labor mitgeteilt wird? |  |  |  |

7.5	Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – 
Klinisch-toxikologische Analytik

Anwendungsbereich

Verwaltung und Organisation

Personal

Räumlichkeiten

Reagenzien

Untersuchungsverfahren

Allgemeines

Atomabsorptionsspektrometrie

Immunchemische Untersuchungen

Chromatographische Verfahren

Kalibrierung und Referenzmaterialien

Qualitätsmanagementsystem

Untersuchungsgut/Proben

Befunde

Zusammenarbeit mit Auftraggebern

Anhang – Einteilung klinisch-toxikologischer Laboratorien	50

| 1 | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Die klinisch-toxikologische Analytik umfasst die Untersuchung von Körperbestandteilen wie Blut, Harn, Mageninhalt, Ausatemluft, Stuhl, Speichel, Haare und körperfremden Asservaten wie z. B. Tabletten, Speiseresten, Injektionsspritzen und Trinkgefäßen auf Substanzen, die eine akute oder chronische Intoxikation verursachen können.

Die Denkschrift „Klinisch-toxikologische Analytik“ der Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft empfiehlt eine Einteilung der Laboratorien, die klinisch-toxikologische Untersuchungen durchführen, in die drei Kategorien A, B und C. Entsprechend dieser Empfehlung werden in der Mitteilung XXIII der Senatskommission für klinisch-toxikologische Analytik Untersuchungs- und Methodenspektren für die drei Laboratoriumskategorien vorgeschlagen (siehe tabellarische Übersicht im Anhang zu dieser Checkliste).

Bei der Einrichtung eines toxikologischen A-Laboratoriums wird davon ausgegangen, dass auf ein klinisch-chemisches Laboratorium – eventuell mit einem 24-Stunden-Dienst – zurückgegriffen werden kann.

Siehe auch:	Checklisten für Medizinische Laboratorien

Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Allgemeine Anforderungen

In Abhängigkeit von dem zu begutachtenden Untersuchungsspektrum muss entschieden werden, welche Fragen als nicht relevant („E“ = entfällt) einzustufen sind.

| 3 | # Verwaltung und Organisation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.1 | Welcher Kategorie nach den Empfehlungen der Senatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschaft1 (DFG) „Klinisch-toxikologische Analytik“ ist das Laboratorium zuzuordnen?  Kategorie A  Kategorie B  Kategorie C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | # Personal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ist die Fortbildung des Personals dem Leistungsumfang der jeweiligen Kategorie des klinisch-toxikologischen Laboratoriums angemessen und dokumentiert? |  |  |  |

| 5 | # Räumlichkeiten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Stehen zur Lagerung von Proben ausreichend Kühleinrichtungen zur Verfügung, die aus forensischen Gründen abschließbar sein sollten? |  |  |  |
|  | Ist ein abschließbarer Schrank für die Lagerung von toxischen Substanzen vorhanden? |  |  |  |

| 7 | # Reagenzien |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Wird die Brauchbarkeit von Reagenzien einer neuen Charge überprüft, z. B. durch: - Vergleichende Messung mit den zuvor verwendeten und den neuen Reagenzien, - Analysen von Kontrollmaterialien? |  |  |  |
| 7.2 | Wird die Überprüfung von Reagenzien einer neuen Charge dokumentiert? |  |  |  |
| 7.3 | Werden Lösungsmittel und Reagenzien eingesetzt, die speziell für das jeweilige Verfahren geeignet sind, bzw. wird deren Eignung vor Einsatz überprüft? |  |  |  |
| 7.4 | Werden hochtoxische Reagenzien sachgerecht entsorgt? |  |  |  |
| 7.5 | Werden – soweit nötig – Auflagen der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung (BtMVV) eingehalten (z. B. Aufbewahrung von BtMVV-pflichtigen Substanzen in einem Panzerschrank)? |  |  |  |
| 7.6 | Verfügt das Laboratorium über eine eigene BtM-Nummer zum Erwerb von Referenzmaterialien, die dem Betäubungsmittelrecht unterliegen? |  |  |  |

| 8 | # Untersuchungsverfahren |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | ## Allgemeines |  |  |  |
|  | - Werden bei der Durchführung klinisch-toxikologischer Untersuchungen Empfehlungen von Fachgremien, z. B. Mitteilungen und Empfehlungen der DFG-Senatskommission „Klinisch-toxikologische Analytik“ berücksichtigt? |  |  |  |
|  | - Wird die klinisch-toxikologische Analytik im 24-Stunden-Dienst angeboten? |  |  |  |
|  | Enthalten die Arbeitsvorschriften neben Angaben zu Referenzintervallen und therapeutischen Bereichen auch Angaben zu biologisch tolerierbaren und potenziell toxischen Konzentrationen? |  |  |  |

Weitere Fragen finden sich in der Checkliste für Medizinische Laboratorien – Untersuchungsverfahren und Hilfsmittel und der Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Allgemeine Anforderungen.

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | ## Atomabsorptionsspektrometrie |  |  |  |
| 8.2.1 | Gibt es in den Arbeitsvorschriften detaillierte Informationen zur Vermeidung präanalytischer Fehler bei spurenanalytischen Untersuchungen? |  |  |  |

| 8.3 | ## Immunchemische Untersuchungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

In der klinisch-toxikologischen Analytik werden zum Gruppennachweis auch immunchemische Methoden eingesetzt. Auf diese beziehen sich folgende Punkte.

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.1 | Werden regelmäßig in jeder Analysenserie Kontrollproben (positiv/negativ) analysiert und die Ergebnisse dokumentiert? |  |  |  |
| 8.3.2 | Werden positive Ergebnisse durch eine zweite, unabhängige Analysenmethode im eigenen Laboratorium bestätigt, oder werden Proben zur Bestätigungsanalyse an externe Laboratorien weitergeleitet? |  |  |  |
| 8.3.3 | Werden positive Ergebnisse ohne Bestätigungsanalyse als „vorläufig“ gekennzeichnet? |  |  |  |
| 8.3.4 | Werden Kriterien des Herstellers bezüglich Test-Performance erfüllt und wird dies dokumentiert (z. B. Absorptionsdifferenz Positiv-Calibrator/Cut-Off-Calibrator)? |  |  |  |
| 8.3.5 | Sind bei den Gruppentests die Nachweisgrenzen und die Kreuzreaktivität der einzelnen Substanzen bekannt und wird der Auftraggeber hierüber informiert? |  |  |  |
| 8.3.6 | Werden Ergebnisse gruppenspezifischer Tests mit unterschiedlicher Kreuzreaktivität der einzelnen Substanzen nur als „positiv/negativ“ (nicht als quantitatives Ergebnis!) weitergegeben? |  |  |  |

| 8.4 | ## Chromatographische Verfahren |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ergänzend zur Checkliste für Medizinische Laboratorien – Untersuchungsverfahren und Hilfsmittel sind in der klinisch-toxikologischen Analytik folgende zusätzliche Punkte zu beachten:

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.4.1 | Wird mit standardisierten Methoden gearbeitet, z. B. Methoden der „Systematischen Toxikologischen Analyse“ (STA)? |  |  |  |
| 8.4.2 | Wird mit relativen Messwerten gearbeitet, z. B. korrigierten Rf-Werten in der Dünnschichtchromatographie, Retentionsindizes in der Gaschromatographie bzw. Gaschromatographie/ Massenspektrometrie, Retentionsindizes bzw. relative Retentionszeiten in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie? |  |  |  |
| 8.4.3 | Erfolgt die Identifizierung mittels - selbst angelegter oder - kommerziell erhältlicher Bibliothek? |  |  |  |
| 8.4.4 | Wird die Analytik einschließlich der Hydrolyse-, Extraktions- und Derivatisierungsschritte regelmäßig mittels Standardsubstanzgemischen und/oder ggf. Kontrollproben überprüft? |  |  |  |

| 9 | # Kalibrierung und Referenzmaterialien |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Werden bei selbst hergestellten Kalibratoren Referenzsubstanzen von hoher Reinheit, zumindest von p.a. Qualität, verwendet? |  |  |  |
| 9.2 | Wird (kommerziell erhältliches) Kalibrationsmaterial eingesetzt, das speziell für das jeweilige Verfahren geeignet ist, bzw. wird dessen Eignung vor Verwendung überprüft? |  |  |  |

| 11 | # Qualitätsmanagementsystem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zusätzliche Forderungen nur hinsichtlich der speziellen Abläufe in der Qualitätssicherung

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Werden – soweit vorgeschrieben – stets nur die zusammengehörigen Reagenzien, Kalibratoren etc. derselben Kit-Charge verwendet? |  |  |  |
|  | - Wird bei qualitativen Tests in jeder Serie eine negative und eine positive Kontrolle mitgeführt? |  |  |  |
|  | - Wird zur Identifikation eines Giftes – soweit möglich – eine Bestätigungsanalyse mit einem auf einem anderen Messprinzip beruhenden Verfahren durchgeführt? |  |  |  |
|  | Erfolgt die Bestätigungsanalyse - im Laboratorium selbst oder - in einem externen Laboratorium? |  |  |  |
|  | Wird an - nationalen Ringversuchen, - internationalen Ringversuchen auf dem Gebiet der klinisch-toxikologischen Analytik teilgenommen? |  |  |  |

| 12 | # Untersuchungsgut/Proben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Wird bei forensischen Fragestellungen das Untersuchungsgut gesondert asserviert? |  |  |  |
| 12.2 | Werden rechtliche Aspekte hinsichtlich der Aufbewahrung sowie der Heraus- und Weitergabe des Untersuchungsgutes an Dritte beachtet? |  |  |  |
| 12.3 | Ist das Laborpersonal über die sachgerechte Entsorgung von hochtoxischen Proben/ Asservaten informiert? |  |  |  |

| 13 | # Befunde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Werden Auffälligkeiten des Untersuchungsgutes/ Asservats im Befund dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Ist (schriftlich) festgelegt, wann bei Nachweis toxischer Substanzen und bei welchen Messergebnissen (z. B. extrem hohe Konzentration) der behandelnde Arzt sofort zu informieren ist? |  |  |  |
|  | Wird schriftlich dokumentiert, wer wen über was und wann informiert hat? |  |  |  |

| 16 | # Zusammenarbeit mit Auftraggebern |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Erhält der Auftraggeber detaillierte Informationen zur Gewinnung geeigneten Untersuchungsgutes und zur Sicherstellung von Asservaten für die einzelnen klinisch-toxikologischen Untersuchungen, u. a. auch unter Berücksichtigung der Toxikokinetik? |  |  |  |
|  | - Wird dem Auftraggeber ein spezieller Untersuchungsantrag zur Verfügung gestellt, der die spezifischen Aspekte (z. B. Anamnese, Medikation, Zeitpunkt der Probenahme, vermuteter Giftstoff, klinische Symptome) für die Anforderung klinisch-toxikologischer Untersuchungen berücksichtigt? |  |  |  |
|  | Werden geeignete Probengefäße für spezielle Untersuchungen (z. B. flüchtige Bestandteile) zur Verfügung gestellt? |  |  |  |

# Anhang – Einteilung klinisch-toxikologischer Laboratorien

| Untersuchungen | Empfohlene Methoden |
| --- | --- |
| A-Laboratorien |  |
| - Qualitative Prüfung auf die häufigsten toxikologisch relevanten Arzneistoffe und Gifte im Mageninhalt, Urin und Blut durch einfache Methoden - Einfache quantitative Bestimmungen (z. B. Ethanol) - Toxikologisch relevante klinisch-chemische Untersuchungen (z. B. Eisen, Pseudocholinesterase) | - Streifentests - Farbreaktionen - Immunoassays (außer Radioimmunoassay) - Dünnschichtchromatographie - Spektralphotometrie (UV, VIS) - Enzymatische Analysen - Chromometrische Gasanalyse (Gasspürgerät) |
| - B-Laboratorien, zusätzlich zum A-Laboratorium |  |
| - Qualitative Prüfung auf alle wichtigen, toxikologisch relevanten Arzneistoffe und Gifte, einschließlich der Metalle - Quantitative Bestimmung der Arzneistoffe und Gifte einschließlich der Metalle im Blut bzw. Urin - Nachweis und Bestimmung wichtiger flüchtiger Gifte (Lösungsmittel) in Blut, Urin und Asservaten | - Gaschromatographie (FID, NPD, ECD, MSD, IT) - Hochdruckflüssigchromatographie (UV-Detektion, Diodenarray-Detektion) - Gaschromatographische Dampfraumanalyse - Radioimmunoassay - Fluoreszenz-Spektrometrie - instrumentelle Dünnschichtchromatographie - Atomabsorptionsspektrometrie (Flammen-, Graphitrohr- und Hydrid- bzw. Kaltdampftechnik) - Voltammetrie (Inversvoltammetrie, Hg-Tropfelektrode) |
| - C-Laboratorien, zusätzlich zum A-und B-Laboratorium |  |
| - Selten vorkommende Untersuchungen - Schwierige Untersuchungen mit hohem apparativem und personellem Aufwand - Bearbeitung schwieriger Matrices | - Gaschromatographie/Massenspektrometrie (EI, CI)6 - Gaschromatographie/Infrarotspektrometrie - Flüssigchromatographie/Massenspektrometrie - Infrarot-Spektrometrie - Voltammetrie (alle Techniken) - Instrumentelle Dünnschichtchromatographie (AMD-Technik)6 |

7.6	Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Liquordiagnostik

Anwendungsbereich

Personal

Untersuchungsverfahren

Allgemeines

Notfall- und Basisuntersuchungen

Erweitertes Untersuchungsspektrum

Qualitätsmanagementsystem

Untersuchungsgut/Proben

Befunde

Zusammenarbeit mit Auftraggebern

| 1 | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Liquoruntersuchungen werden im Allgemeinen nach einem Stufenprogramm durchgeführt. Die einzelnen Stufen umfassen in der Regel folgende Untersuchungen/Messgrößen:

#### Notfall-Diagnostik

Liquor: Visuelle Betrachtung, Leukozyten- und Erythrozytenzahlbestimmung, semiquantitativer Hämoglobinnachweis, semiquantitativer Gesamtproteinnachweis

##### Basis-Diagnostik

Zusätzlich zu 1: Gesamtproteinbestimmung im Liquor, Differenzierung der Leukozyten im Liquor, Differenzierung des Liquorsediments, Glukosebestimmung im Liquor und Serum, L-Lactat-Bestimmung im Liquor, Albumin-, IgG-Bestimmung im Liquor und Serum

###### Erweiterte Diagnostik

Zusätzlich zu 2: IgA-, IgM-Bestimmung im Liquor und Serum, oligoklonale Ig-Banden im Liquor und Serum, erweiterte Differenzierung der Liquor-Leukozyten durch Spezialfärbungen bzw. Immunzytochemie (z. B. aktivierte B-Zellen), Bestimmung der erregerspezifischen Antikörperkonzentration im Liquor und Serum, PCR zum Nachweis von Erregern im Liquor, Tumormarker im Liquor und Serum, 2-Mikroglobulin im Liquor und Ferritinbestimmung im Liquor

Siehe auch:	Checklisten für Medizinische Laboratorien

Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Allgemeine Anforderungen

Für weiterführende Liquoruntersuchungen sind zusätzlich heranzuziehen:

Checkliste Mikrobiologie und Hygiene – Allgemeine Anforderungen

Checkliste Mikrobiologie und Hygiene – Bakteriologie

Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Klinisch-toxikologische Analytik

| 4 | # Personal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ist der für die Liquordiagnostik Verantwortliche durch Aus-, Fort- und Weiterbildung dem Leistungsumfang entsprechend qualifiziert? |  |  |  |
| 4.2 | Ist sichergestellt, dass das für die Liquordiagnostik zuständige Personal die Liquorzellsedimente in vergleichbarer Weise beurteilt? |  |  |  |

| 8 | # Untersuchungsverfahren |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | ## Allgemeines |  |  |  |
|  | Werden Liquoruntersuchungen im 24-Stunden-Dienst angeboten? |  |  |  |
|  | Werden die eingegangenen Liquorproben nach Auffälligkeiten (z. B. Blutbeimengung, Trübung, Xanthochromie) beurteilt? |  |  |  |
|  | Werden der Zeitpunkt der Liquorentnahme und der Eingang des Untersuchungsgutes im Labor registriert? |  |  |  |
|  | Ist gewährleistet, dass - innerhalb von 1 bis 2 Stunden nach der Punktion die Gesamtzellzahl bestimmt und die Präparate für die Zelldifferenzierung hergestellt werden - Präparate für die Charakterisierung der B-Lymphozyten umgehend nach der Liquorentnahme angefertigt werden? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | ## Notfall- und Basisuntersuchungen |  |  |  |
|  | Sind folgende Liquoruntersuchungen im 24-Stunden-Dienst durchführbar: - Gesamteiweißbestimmung, - Glucosebestimmung, - Lactatbestimmung, - Zellzahlbestimmung (Kammerzählung), - Zelldifferenzierung (gefärbter Ausstrich). |  |  |  |
|  | Werden Zellzählungen auch mit automatisierten Zellzählgeräten durchgeführt? |  |  |  |
|  | Existieren definierte untere Grenzwerte für die Analytik der Liquorzellen mit automatisierten Zählgeräten? |  |  |  |
|  | Steht eine Zytozentrifuge zur Zellanreicherung für die Differenzierung von Liquorzellen zur Verfügung? |  |  |  |
|  | Werden bei entsprechender Fragestellung Liquorzellsedimente auch bei normaler Zellzahl angefertigt? |  |  |  |
|  | Werden der Nachweis und die Grobdifferenzierung von Bakterien (nach Gram angefärbter Ausstrich) angeboten? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | ## Erweitertes Untersuchungsspektrum |  |  |  |
|  | Werden im erweiterten Untersuchungsprogramm die folgenden Analyte bestimmt? Im Serum: Im Liquor:  Albumin  Albumin  IgG  IgG  IgA  IgA  IgM  IgM  CEA  CEA  NSE  NSE Sonstige (bitte nennen): .................................................................. .................................................................. |  |  |  |
|  | Ist sichergestellt, dass mit der verwendeten Proteinbestimmungsmethode die IgA- und die IgM-Konzentration im Liquor auch im Normalbereich zuverlässig gemessen wird? |  |  |  |
|  | Wird für die Liquor-Serum-Quotientenberechnung die Konzentration des einzelnen Proteins (z. B. Albumin, IgA, IgM) im Liquor und Serum über dieselbe Bezugskurve bestimmt? |  |  |  |
|  | Hat das gewählte Verfahren zum Nachweis oligoklonaler Ig-Banden im Liquor eine ausreichend hohe analytische Sensitivität und Spezifität? |  |  |  |
|  | Stehen Verfahren zum Nachweis erregerspezifischer Antikörper im Liquor zur Verfügung? Wenn ja, bitte nennen: .................................................................. .................................................................. |  |  |  |
|  | Wird bei intrathekaler erregerspezifischer Antikörpersynthese zur Berechnung des antikörperspezifischen Index (AI bzw. ASI) der erregerspezifische Liquor-Serum-Quotient auf den IgG-Grenzquotienten (QIgGpass, Q Lim) bezogen? |  |  |  |

| 11 | # Qualitätsmanagementsystem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wurde erfolgreich an - nationalen - internationalen Ringversuchen auf dem Gebiet der Liquordiagnostik teilgenommen? |  |  |  |

| 12 | # Untersuchungsgut/Proben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Werden bei portionierter Liquorentnahme die Probengefäße fortlaufend nummeriert, so dass im Laboratorium bekannt ist, aus welcher Probe (erste ... letzte) die Untersuchungen durchgeführt werden? |  |  |  |
|  | Werden für die Probenahme geeignete Probengefäße verwendet? |  |  |  |
|  | Gibt es Festlegungen zur Handhabung von Liquorproben mit artifizieller Blutbeimengung (z. B. Kriterien für das diagnostische Vorgehen, Verfahren zur Korrektur von Leukozytenzahl oder Proteinkonzentrationen)? |  |  |  |
|  | Existieren differenzierte Anweisungen zur Asservierung von Liquorproben für eine spätere ergänzende oder bestätigende Diagnostik? |  |  |  |

| 13 | # Befunde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Existieren schriftliche Anweisungen bezüglich der Meldung klinisch wichtiger bzw. bedrohlicher Liquorbefunde? |  |  |  |
| 13.2 | Beinhaltet die Ausgabe von Liquorbefunden neben der Angabe numerischer Daten auch grafische Ergebnisdarstellungen? Wenn ja, bitte nennen: .................................................................. .................................................................. |  |  |  |
| 13.3 | Werden die Ergebnisse der einzelnen Liquor- und Serumuntersuchungen zu einem Gesamtbefund zusammengeführt und im Kontext bewertet? |  |  |  |

| 16 | # Zusammenarbeit mit Auftraggebern |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Erhält der Auftraggeber Hinweise über die Verfahren der Liquordiagnostik, die eine gleichzeitige Mituntersuchung des Patientenserums erfordern? |  |  |  |
| 16.2 | Wird der Auftraggeber in Kenntnis gesetzt, wie wichtig die unverzügliche Probenlieferung ins Labor für die Liquordiagnostik (z. B. bei Meningitis-Verdacht) ist? |  |  |  |

7.7	Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – 
Molekularbiologische Untersuchungen

Anwendungsbereich

Personal

Räumlichkeiten

Geräte und Einrichtungen

Reagenzien

Untersuchungsverfahren

Qualitätsmanagementsystem

Untersuchungsgut/Proben

Befunde

Zusammenarbeit mit Auftraggebern

| 1 | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Bei molekularbiologischen Untersuchungsverfahren handelt es sich zur Zeit um weitgehend nichtstandardisierte Verfahren.

Die genaue Dokumentation der angewendeten Methodik, der Nukleinsäurevorbehandlung, der eingesetzten Reagenzien, Primer, Sonden, Enzyme und anderer Testbestandteile ist deshalb besonders wichtig. Unter den verwendeten Techniken nehmen die Amplifikationsverfahren (z. B. Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR)) aufgrund ihrer methodenimmanenten extremen Empfindlichkeit eine besondere Stellung ein. Sie sind zum einen in der Regel leicht anwendbar. Zum anderen erfordern sie spezielle Vorsichtsmaßnahmen bei der Testvorbereitung und -durchführung zum Schutz des Untersuchungsgutes vor Verschleppungen von nativen sowie amplifizierten Nukleinsäuren, die zu Fehlinterpretationen von Untersuchungsergebnissen führen können. Kontrollen sind daher bei allen Einzelschritten des Untersuchungsgangs erforderlich.

Eine auf die Erfordernisse der Amplifikationstechniken zugeschnittene Organisation der Arbeitsabläufe im Laboratorium ist eine Voraussetzung für die ungestörte Analytik mit diesen molekularbiologischen Methoden. Die Anzahl der Paralleluntersuchungen sollte definiert sein.

Siehe auch:	Checklisten für Medizinische Laboratorien

Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Allgemeine Anforderungen

| 4 | # Personal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Verfügt das Personal, das an den molekularbiologischen Untersuchungen beteiligt ist, über Ausbildung und Erfahrung in der Molekularbiologie? |  |  |  |
| 4.2 | Gibt es ein entsprechendes Trainingsprogramm für neue Mitarbeiter? Gibt es ein fortlaufendes labormedizinisches Schulungsprogramm? |  |  |  |

| 5 | # Räumlichkeiten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ggf. sind das Bundesseuchengesetz, die Strahlenschutzverordnung und das Gentechnikgesetz (GenTG) bzw. seine einschlägigen Verordnungen (GenTSV, GenTAufzV) zu beachten. Auflagen des Gewerbeaufsichtsamtes und Regelungen des Gemeindeunfallverbandes sind einzuhalten.

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Ist die Anzahl der zur Verfügung stehenden Räume bzw. Arbeitsbereiche den durchgeführten Untersuchungsverfahren angepasst? |  |  |  |
|  | - Existiert ein Konzept der Raumtrennung für die Durchführung von Verfahren der Nukleinsäureamplifikation? |  |  |  |
|  | - Sind die Lagerstätten für Reagenzien vom Analysenbereich im Laboratorium räumlich getrennt ? |  |  |  |
|  | - Ist der Bereich der Probenaufbewahrung vom Analysenbereich im Laboratorium räumlich getrennt? |  |  |  |
|  | - Ist der Bereich der Probenvorbereitung vom Analysenbereich im Laboratorium räumlich getrennt? |  |  |  |
|  | - Wird das Untersuchungsgut getrennt von daraus gewonnenen Nukleinsäuren und Kontrollmaterial gelagert? |  |  |  |
|  | - Ist der Zugang zu den einzelnen Bereichen zur Vermeidung von Kontaminationen im Sinne eines Ein-Richtungsverkehrs geregelt? |  |  |  |
|  | - Bestehen bauliche Besonderheiten, die eine Verschleppung amplifizierter DNA zusätzlich erschweren? |  |  |  |
|  | - Erlaubt die Laboreinrichtung eine effiziente Dekontaminierung der Arbeitsflächen? - Existieren Vorkehrungen und Einrichtungen (z. B. geeignete UV-Bestrahlung der Arbeitsflächen), mit denen sich der Arbeitsbereich effektiv dekontaminieren lässt? |  |  |  |
|  | - Existiert ein Benutzerlogbuch für den Arbeitsplatz? |  |  |  |
|  | - Wird die Reinigung des Laborbereiches durch das Laborpersonal durchgeführt? |  |  |  |
|  | - Ist das Reinigungspersonal mit den Zugangsregelungen des Bereiches zur Kontaminationsvermeidung vertraut, wenn externes Reinigungspersonal eingesetzt wird? |  |  |  |
|  | - Erfüllt das molekularbiologische Laboratorium alle Sicherheitsanforderungen, die in der Checkliste für Medizinische Laboratorien – Allgemeiner Teil aufgeführt sind? |  |  |  |
|  | - Ist die Unterweisung des Laborpersonals im Umgang mit gefährlichen Substanzen, physikalischen Noxen (z. B. kurzwelliges UV-Licht etc.) dokumentiert? |  |  |  |
|  | Sind Warnhinweise für das Laborpersonal am Arbeitsplatz zum Schutz vor Stromschlag, UV-Licht und gefährlichen Substanzen (z. B. Ethidiumbromid, Acrylamid) vorhanden? |  |  |  |

| 6 | # Geräte und Einrichtungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Detaillierte Fragen zu Geräten und Einrichtungen finden sich in der Checkliste für Medizinische Laboratorien – Untersuchungsverfahren und Hilfsmittel

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Sind Gerätschaften und Bekleidung in den einzelnen Arbeitsbereichen als diesen zugehörig gekennzeichnet, um Kontaminationsquellen zu identifizieren? |  |  |  |
| 6.2 | Sind Vorkehrungen zur Aerosolvermeidung getroffen (z. B. positive Displacement-Pipettoren, aerosoldichte Einmal-Pipettenspitzen) ? |  |  |  |
| 6.3 | Wird die Leistung von Thermocyclern bei Inbetriebnahme sowie periodisch überprüft? |  |  |  |
| 6.4 | Werden einzelne Heizzonen (Wells) der Cycler dabei auf Temperaturgenauigkeit geprüft? |  |  |  |
| 6.5 | Werden einzelne Heizzonen (Wells) der Cycler dabei auf die Gleichmäßigkeit der Temperaturänderungen geprüft? |  |  |  |

| 7 | # Reagenzien |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Sind Reagenzien, wo nötig, adäquat aliquotiert? |  |  |  |
| 7.2 | Werden hierzu geeignete Einmalgefäße verwendet? |  |  |  |

| 8 | # Untersuchungsverfahren |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Molekularbiologische Untersuchungen können mit verschiedenen Methoden durchgeführt werden. Die Verwendung bestimmter Techniken wird bei gleicher Sensitivität und Spezifität nicht vorgeschrieben, falls das Laboratorium Standardverfahren einsetzt oder mit der von ihm gewählten Technik zuverlässige Ergebnisse und Qualitätskontrollen nachweisen kann.

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Gibt es Vorschriften zur Sicherstellung der Probenqualität oder zur Vermeidung von Kontaminationen der Untersuchungsproben? |  |  |  |
|  | - Gewährleistet das Vorgehen bei der Probenaliquotierung die Vermeidung möglicher Kreuzkontamination von Proben? |  |  |  |
|  | - Ist schriftlich festgehalten, dass ein Probenaliquot nie in das Originalgefäß zurückgegeben werden darf? |  |  |  |
|  | - Wird die Nukleinsäureextraktion und -reinigung gemäß einer Standardvorschrift durchgeführt? - Falls nicht, ist die Validierung der Methode dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Wird die Nukleinsäuremenge ggf. quantitativ bestimmt? |  |  |  |
|  | - Erfolgt die Nukleinsäurelagerung so, dass ein Abbau nicht eintreten kann? |  |  |  |
|  | - Wird die Integrität von hochmolekularer DNA ggf. mittels Elektrophorese oder vergleichbaren Methoden bestätigt? |  |  |  |
|  | - Wird die Integrität von RNA ggf. mittels Elektrophorese oder vergleichbarer Methoden bestätigt? |  |  |  |
|  | - Wird die Vollständigkeit von Spaltungen mit Restriktionsenzymen durch geeignete Methoden sichergestellt? |  |  |  |
|  | - Werden bei der Durchführung von Amplifikationsmethoden zusätzlich Verfahren zur Zerstörung von Amplifikaten eingesetzt (z. B. Uracil-N-Glykosidase), um eine Kontamination der Untersuchungsprobe mit dem Amplifikat zu verhindern? |  |  |  |
|  | - Werden bei jeder Testreihe alle notwendigen Kontrollreaktionen mitgeführt? |  |  |  |
|  | - Wird die Anwesenheit amplifizierbarer Nukleinsäuren bei jedem Amplifikationstest bestätigt, bei dem das Fehlen einer nachweisbaren Bande dem positiven Untersuchungsergebnis entspricht? |  |  |  |
|  | - Sind Vorkehrungen zur Vermeidung von Aerosolbildung getroffen? |  |  |  |
|  | - Gibt es im Laboratorium ein Reinigungsprogramm für Hilfsmittel, die zur Handhabung von amplifizierten Nukleinsäuren verwendet werden? |  |  |  |
|  | - Werden bei jeder elektrophoretischen Auftrennung Molekulargewichtsmarker mitgeführt, die den Bereich der zu erwartenden Banden umfassen? |  |  |  |
|  | - Werden Farbmarker zur Bestimmung des Endpunktes der Elektrophorese mitgeführt? |  |  |  |
|  | Werden bei analytischen Gelen nach Möglichkeit standardisierte Mengen an DNA aufgetragen? |  |  |  |

| 11 | # Qualitätsmanagementsystem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Bis zur Einführung allgemeingültiger Standards muss eine Überprüfung der Ergebnisse im eigenen Laboratorium – wenn immer möglich – durch alternative Verfahren gewährleistet sein.

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Sind die Laboraufzeichnungen in Bezug auf individuelle Untersuchungsreihen und Testbedingungen spezifisch? |  |  |  |
|  | - Sind die Chargennummern der in einzelnen Untersuchungsgängen verwendeten Reagenzien (z. B. Enzyme, Primer und Gensonden, andere Testbestandteile) in den Untersuchungsprotokollen enthalten? |  |  |  |
|  | - Existiert ein chargenbezogenes Archiv von Reagenzieninformationen und Gebrauchsempfehlungen der Hersteller der Substanzen? |  |  |  |
|  | - Erlauben die Verfahrensvorschriften die Beurteilung des Testdesigns für die Interpretation und Fehlersuche (d. h. Herkunft der Primer und Sonden, nachzuweisender Gen- oder RNA-Bereich, geeignete Restriktionskarte des untersuchten Bereichs, bekannte Polymorphismen etc.)? |  |  |  |
|  | - Sind Toleranz- und Akzeptanzgrenzwerte für alle Kontrollverfahren, -reagenzien und Standards festgelegt? |  |  |  |
|  | - Beinhaltet jede der nachgeprüften Untersuchungen geeignete Negativ- und Positivkontrollen? |  |  |  |
|  | - Erfüllen diese die Akzeptanzkriterien? |  |  |  |
|  | - Werden die analytischen Einzelschritte in einer Weise kontrolliert, die eine systematische Fehlersuche ermöglicht, und besteht eine Dokumentation von Fehlern und ihre Zuordnung zu einzelnen Testschritten? |  |  |  |
|  | - Gibt es Kriterien zur Identifizierung von normalen und abnormen Ergebnissen für jede durchgeführte Art der Bestimmung? |  |  |  |
|  | - Ist die Auflösung und Qualität ausreichend (geringer Hintergrund, gut erkennbares Signal, keine Blasen, Auflösung des Molekulargewichtstandards etc.), um das mitgeteilte Untersuchungsergebnis nachvollziehen und bestätigen zu können? |  |  |  |
|  | - Werden der Probe Farbstoffe (z. B. Bromphenolblau, Xylene-Cyanol) beigesetzt, um den Endpunkt der Elektrophorese zu definieren? |  |  |  |
|  | - Werden zur Auswertung der Reaktionen möglichst standardisierte Mengen der Reaktionsprodukte analysiert. |  |  |  |
|  | - Ist bei Hybridisierungsverfahren die Spezifität für jede Sonde durch geeignete Untersuchungen (z. B. bekannte positive und negative Proben) überprüft und dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Sind die Hybridisierungsverfahren zum Nachweis spezifischer Amplifikate (z. B. Autoradiogramme oder nicht-radioaktive Verfahren) von ausreichender Signalintensität, geeignet niedrigem Hintergrund, geeigneter Signalschärfe der Banden etc.? |  |  |  |
|  | - Sind die Expositionszeiten (z. B. bei Autoradiographie oder Chemiluminographie) ausreichend und standardisiert? |  |  |  |
|  | - Sind die Sequenziergele von geeigneter Qualität (z. B. Bandenschärfe und -auflösung, keine Lauf- und Gelartefakte, Kettenabbrüche, Kompressionen etc.)? |  |  |  |
|  | - Sind die Bedingungen für die Gewebevorbehandlung und -aufarbeitung zur Detektion der gesuchten Zielsequenz (Definition der analytischen Sensitivität) festgelegt? |  |  |  |
|  | - Sind für den Expressionsnachweis in-situ RNase-freie Bedingungen gewährleistet? |  |  |  |
|  | - Werden fehlgeschlagene Untersuchungen (z. B. durch Kontamination unbrauchbare Testreihen) dokumentiert? |  |  |  |
|  | - Gibt es Kriterien, um ungewöhnliche Untersuchungsergebnisse zu erkennen? |  |  |  |
|  | - Stehen alternative nicht-molekularbiologische Untersuchungsverfahren zur Überprüfung und Absicherung molekularbiologischer Untersuchungsergebnisse im Laboratorium zur Verfügung? |  |  |  |
|  | - Werden unterschiedliche oder abweichende Ergebnisse zwischen molekularbiologischen und klinisch-chemischen und/oder den klinischen Befunden analysiert und dokumentiert und ggf. Korrekturmaßnahmen ergriffen? |  |  |  |
|  | - Werden alle molekularbiologischen Laborergebnisse statistisch ausgewertet und zu anderen klinisch-chemischen Verfahren in Beziehung gesetzt? |  |  |  |
|  | - Gibt es im Sinne einer Lehrsammlung ein Logbuch für schwierige und lehrreiche Fälle? |  |  |  |
|  | - Werden bei Änderungen der Verfahren jeweils die Richtigkeiten der verwendeten Verfahren erneut dokumentiert? |  |  |  |
|  | Gibt es ein laborinternes Reinigungsprogramm für Geräte, die zur Handhabung von amplifiziertem DNA-Material verwendet werden? |  |  |  |

| 12 | # Untersuchungsgut/Proben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Sind schriftliche Verfahren festgelegt, um Verluste, Veränderungen oder Kontaminierungen von Proben zu verhindern? |  |  |  |
|  | - Reichen die Verfahren aus, um die Identität und Integrität der Probe zu überprüfen und bei allen Schritten des Prozesses, von der Probenentnahme über die Verpackung bis zum Transport, eine lückenlose Kontrolle der Probe zu gewährleisten? |  |  |  |
|  | - Gibt es Verfahrensvorschriften für den Auftraggeber, damit Probenahme und Transport so erfolgen, dass die Stabilität der Zielsequenz sichergestellt ist? |  |  |  |
|  | - Gibt es schriftlich festgelegte Kriterien für die Zurückweisung von ungeeigneten Untersuchungsproben (nicht stabilisierte Proben für RNA-Analytik oder verfallene Stabilitätslösungen)? |  |  |  |
|  | Ist die Probenidentifikation jederzeit während aller Untersuchungsphasen gewährleistet, als da sind: - Probeneingang, - Nukleinsäureextraktion, - Nukleinsäurequantifizierung, - Restriktion, - Elektrophorese, - Transfer, - Detektion, - Enzymatische Amplifikationsschritte, - Dokumentation, - Aufbewahrung? |  |  |  |
|  | Gibt es ein Logbuch für alle aufbewahrten Proben, so dass sie für weitere Testungen sofort wiedergefunden werden können? |  |  |  |

| 13 | # Befunde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Enthält der Abschlussbefund eine klinische Bewertung der Ergebnisse in leicht verständlicher Form? |  |  |  |
| 13.2 | Werden in Zusammenhang mit dem Befund ggf. Literaturangaben gemacht, die dem Empfänger die eigene Orientierung ermöglichen? |  |  |  |

| 16 | # Zusammenarbeit mit Auftraggebern |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Wird der Auftraggeber über die voraussichtlichen Probenlaufzeiten informiert? |  |  |  |
|  | Ist auf Anfrage eine Zusammenfassung der eingesetzten Methoden, Restriktionsendonukleasen, Gensonden etc. für den Einsender erhältlich? |  |  |  |

7.8	Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie –Drug Monitoring (TDM)

Anwendungsbereich

Personal

Geräte und Einrichtungen

Reagenzien

Untersuchungsverfahren

Kalibrierung und Referenzmaterialien

Qualitätsmanagementsystem

Untersuchungsgut/Proben

Befunde

Zusammenarbeit mit Auftraggebern

| 1 | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Das Drug Monitoring umfasst die Überwachung der Konzentration von therapeutisch eingesetzten Pharmaka im Plasma, Serum bzw. Blut mit dem Ziel, die Pharmakotherapie für den einzelnen Patienten effektiv und sicher zu gestalten.

Siehe auch:	Checklisten für Medizinische Laboratorien

Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Allgemeine Anforderungen

| 4 | # Personal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ist die Ausbildung des medizinisch-technischen Personals für das TDM angemessen? |  |  |  |

| 6 | # Geräte und Einrichtungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Allgemeine Fragen zu Geräten und Einrichtungen finden sich in der Checkliste für Medizinische Laboratorien – Untersuchungsverfahren und Hilfsmittel sowie in der Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Allgemeine Anforderungen.

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gibt es Arbeitsanweisungen, die sicherstellen, dass Verschleppungseffekte vermieden werden? |  |  |  |
|  | Wird bei Durchführung des TDM mit dem jeweiligen Untersuchungsverfahren (z. B. immunchemische Methoden, HPLC, LC-MS, GC-MS) geprüft, ob Verschleppungseffekte bezüglich des Probenmaterials und der Reagenzien auftreten? |  |  |  |

| 7 | # Reagenzien |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wird bei immunchemischen Verfahren für das Drug Monitoring die Brauchbarkeit von Reagenzien einer neuen Charge überprüft, z. B. durch Untersuchung von Präzisions- und Richtigkeitskontrollproben? |  |  |  |
|  | Wird die Überprüfung der Reagenzien einer neuen Charge dokumentiert? |  |  |  |
|  | Werden bei immunchemischen Verfahren die aktuellen Angaben des Reagenzienherstellers zur Kreuzreaktivität des Antikörpers beachtet? |  |  |  |
|  | Wird bei immunchemischen Verfahren die Spezifität des Antikörpers z. B. durch vergleichende Untersuchungen mit Reagenzien anderer Hersteller geprüft? |  |  |  |

| 8 | # Untersuchungsverfahren |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wird die TDM-Analytik im 24-Stunden-Dienst angeboten? |  |  |  |
|  | Liegen aktuelle Arbeitsvorschriften für das TDM vor? |  |  |  |
|  | Wird bei Untersuchungen zur Proteinbindung von Pharmaka auf spezielle Rahmenbedingungen geachtet (z. B. pH-Wert der Proben, definierte Temperatur während der Ultrafiltration)? |  |  |  |

Weitere Fragen finden sich in der Checkliste für Medizinische Laboratorien  – Untersuchungsverfahren und Hilfsmittel und in der Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Allgemeine Anforderungen.

| 9 | # Kalibrierung und Referenzmaterialien |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Werden bei selbsthergestellten Kalibriermaterialien vorzugsweise zertifizierte Referenzmaterialien bzw. bei mangelnder Verfügbarkeit Substanzen von hoher Reinheit, zumindest von p. a. Qualität verwendet? |  |  |  |
|  | Wird kommerziell erhältliches Kalibriermaterial verwendet? Falls ja: wird dessen Eignung vor der Verwendung überprüft? |  |  |  |
|  | Wird bei den Kalibriermaterialien auf Matrixeffekte geachtet? |  |  |  |

| 11 | # Qualitätsmanagementsystem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Werden geeignete Kontrollproben für die Präzision- und Richtigkeitskontrolle verwendet? |  |  |  |
|  | Wird bei Verwendung selbst hergestellter Kontrollproben mit geeichten Analysenwaagen gearbeitet? |  |  |  |
|  | Wird an - nationalen Ringversuchen, - internationalen Ringversuchen auf dem Gebiet der TDM-Analytik teilgenommen? |  |  |  |

| 12 | # Untersuchungsgut/Proben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wird bei Lagerung bzw. Versand der Probe auf die Stabilität des zu messenden Pharmakons geachtet? |  |  |  |
|  | Ist sichergestellt, dass an den Entnahmegefäßen keine Adsorptionseffekte auftreten (z. B. bei freien Pharmaka) bzw. aus diesen Gefäßen störende Substanzen freigesetzt werden? |  |  |  |

| 13 | # Befunde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stehen dem Analytiker zur Beurteilung der TDM-Ergebnisse klinische Daten (z. B. Niereninsuffizienz, Leberfunktionsstörungen) zur Verfügung? |  |  |  |
|  | Werden die TDM-Ergebnisse kommentiert? |  |  |  |

| 16 | # Zusammenarbeit mit Auftraggebern |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Erhält der Auftraggeber Informationen über den optimalen Zeitpunkt der Blutentnahme? |  |  |  |
|  | Besteht die Möglichkeit einer Dosisberechnung für ausgewählte Pharmaka? |  |  |  |
|  | Falls rechnergestützte Programme zur Dosisberechnung zur Verfügung stehen: Wurden diese Systeme evaluiert und ist das dokumentiert? |  |  |  |
|  | Werden die Einsender über die Möglichkeiten kreuzreagierender Substanzen bei immunchemischen Methoden informiert? Wird über weitere interferierende Substanzen informiert? |  |  |  |
|  | Wird der Auftraggeber darüber informiert, dass bei der Probenahme über einen Katheter das doppelte Totvolumen zu verwerfen ist, damit die Ergebnisse nicht durch Rückstände des nachzuweisenden Pharmakons aus dem Katheter verfälscht werden? |  |  |  |
|  | Sind bei den einzelnen Messgrößen des TDM Konzentrationsgrenzen festgelegt, bei deren Unter- bzw. Überschreiten der Einsender unverzüglich informiert wird? |  |  |  |

7.9	Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Urindiagnostik

Anwendungsbereich

Personal

Geräte und Einrichtungen

Untersuchungsverfahren

Allgemeines

Qualitative Basisuntersuchungen

Quantitative Basisuntersuchungen

Weiterführende Untersuchungen

Qualitätsmanagementsystem

Untersuchungsgut/Proben

Befunde

Zusammenarbeit mit Auftraggebern	9

| 1 | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Die Checkliste enthält qualitative und semiquantitative Untersuchungsverfahren (makroskopische Beurteilung, Teststreifendiagnostik, Mikroskopie des Harnsediments), die üblicherweise unter dem Begriff „Urinstatus“ (engl. urinalysis) zusammengefasst sind, sowie quantitative Basisuntersuchungen der Urindiagnostik.

Siehe auch:	Checklisten für Medizinische Laboratorien

Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Allgemeine Anforderungen

Für die weiterführende Urindiagnostik sind zusätzlich heranzuziehen:

Checkliste Mikrobiologie und Hygiene – Allgemeine Anforderungen

Checkliste Mikrobiologie und Hygiene – Bakteriologie

Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Klinisch-toxikologische Analytik

| 4 | # Personal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Ist das Laborpersonal über Einflussgrößen und Störfaktoren - qualitativer Urinuntersuchungen, - quantitativer Urinuntersuchungen informiert? |  |  |  |

| 6 | # Geräte und Einrichtungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Detaillierte Fragen zu Geräten und Einrichtungen finden sich in der Checkliste für Medizinische Laboratorien – Untersuchungsverfahren und Hilfsmittel sowie der Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Allgemeine Anforderungen.

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Werden Pattern-Recognition-Systeme oder durchflusszytometrische Verfahren bei der Harnsedimentanalyse verwendet? |  |  |  |

| 8 | # Untersuchungsverfahren |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | ## Allgemeines |  |  |  |
|  | Wird die - qualitative Urinuntersuchung, - quantitative Urinuntersuchung kontinuierlich über 24 Stunden angeboten? |  |  |  |
|  | Werden die eingegangenen Proben nach Auffälligkeiten (z. B. Trübungen, Farbe, Geruch, Sediment) beurteilt? |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | ## Qualitative Basisuntersuchungen |  |  |  |
|  | - Verfügt der Teststreifen über Testfelder für -  Protein, -  Glucose, -  Blut oder Hämoglobin, -  Leukozytenesterase, -  spezifisches Gewicht, -  sonstige Analyte (bitte benennen)? - .................................................................. .................................................................. |  |  |  |
|  | - Ermöglicht der im Laboratorium verwendete Teststreifen zum Glucosenachweis eine halbquantitative Glucosebestimmung? |  |  |  |
|  | - Gibt es spezielle Methoden, um in Urinproben, insbesondere von Kindern, andere reduzierende Substanzen außer Glucose festzustellen? |  |  |  |
|  | - Sieht die Untersuchungsstrategie Kriterien zur Durchführung der mikroskopischen Untersuchung des Harnsediments vor? |  |  |  |
|  | - Ist gewährleistet, dass ausschließlich „frische“ Harnproben (< 2 h) mikroskopisch untersucht werden? |  |  |  |
|  | - Gibt es für den Vergleich von Komponenten des Harnsediments Abbildungen am Arbeitsplatz? |  |  |  |
|  | - Wird bei qualitativen Harnuntersuchungen (z. B. Schwangerschaftstest) – falls erforderlich (bei Verdacht auf Bestehen einer Poly-, Oligurie) – auch die relative Dichte/Osmolalität der Probe bestimmt und bei der Befundung berücksichtigt? |  |  |  |
|  | Werden spezielle qualitative Untersuchungen angeboten, z. B. Nachweis auf  Bence-Jones-Protein,  Albumin,  Produkte von Stoffwechselkrankheiten,  andere (bitte benennen)? .................................................................. .................................................................. |  |  |  |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | ## Quantitative Basisuntersuchungen |  |  |  |
| 8.3.1 | Werden die quantitativen Urinanalysen mit den gleichen Methoden wie für Blut, Serum, Plasma durchgeführt:  Glucose,  Harnstoff,  Kreatinin,  Natrium/Kalium,  Phosphor,  Calcium,  Magnesium,  Eiweiß,  sonstige Analyte (bitte benennen)? .................................................................. .................................................................. |  |  |  |
| 8.3.2 | Werden Urinanalysen am gleichen Analysensystem wie Serum-/Plasma-Analysen durchgeführt? Wenn ja,  gemischt?  sind Maßnahmen zur Vermeidung der Verschleppung dokumentiert?  sind ggf. die Kriterien zur Verdünnung der Urinproben dokumentiert? |  |  |  |
| 8.3.3 | Werden die Ergebnisse in den gleichen Einheiten wie für die entsprechenden Untersuchungen Plasma/Serum ausgegeben? |  |  |  |
| 8.3.4 | Wenn Clearance-Berechnungen durchgeführt werden: Sind die Grundlagen der Berechnung dokumentiert? |  |  |  |
| 8.3.5 | Wird zur Berechnung von Ausscheidungsmengen das Volumen und die Sammelzeit berücksichtigt? |  |  |  |
| 8.3.6 | Wenn die Berechnung im Labor-EDV-System erfolgt: Werden die Daten online übernommen oder offline eingegeben? |  |  |  |
| 8.3.7 | Wird bei quantitativen Harnuntersuchungen – falls erforderlich (bei Verdacht auf Bestehen einer Poly-, Oligurie) – auch die relative Dichte/Osmolalität der Probe bestimmt und bei der Befundung berücksichtigt? |  |  |  |

| 8.4 | ## Weiterführende Untersuchungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

siehe die in 1 genannten Checklisten

| 11 | # Qualitätsmanagementsystem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Gibt es eine dokumentierte Qualitätssicherung auch für die qualitativen Urinuntersuchungen? |  |  |  |
| 11.2 | Werden für quantitative Urinuntersuchungen spezielle Urin-Kontrollproben verwendet? |  |  |  |
| 11.3 | Gibt es dokumentierte Kriterien, nach denen Ergebnisse der qualitativen Urinuntersuchung überprüft, verworfen oder telefonisch mitgeteilt werden? |  |  |  |

| 12 | # Untersuchungsgut/Proben |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Gibt es Festlegungen über die Behandlung ungeeigneter Proben (z. B. Sammelurin für die qualitative Urindiagnostik mit Teststreifen)? |  |  |  |
|  | Gibt es Anweisungen zur Aufbewahrung/Lagerung der Proben, wenn die einzelnen Untersuchungen im Rahmen einer Stufendiagnostik nicht am gleichen Tag erfolgen? |  |  |  |

| 13 | # Befunde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Sind im Befund – wenn relevant – Sammelzeit und Sammelvolumen, der Zeitpunkt der Probengewinnung (z. B. Morgenurin) und Art der Harnprobe (z. B. Mittelstrahl-, Katheterurin) dokumentiert? |  |  |  |
| 13.2 | Sind im Befund die Normal-/Referenzbereiche in den gleichen Einheiten angegeben wie die Untersuchungsergebnisse? |  |  |  |
| 13.3 | Wird – falls erforderlich – im Befund über Einflussgrößen und Störfaktoren informiert? |  |  |  |
| 13.4 | Enthält der Befund differentialdiagnostische Hinweise? |  |  |  |

| 16 | # Zusammenarbeit mit Auftraggebern |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Stehen dem Auftraggeber Informationen zur Verfügung, welche Messgrößen der so genannte Urinstatus umfasst und welche Untersuchungsstrategie ggf. angewendet wird? |  |  |  |
|  | - Erhält der Auftraggeber detaillierte Informationen -  zur Probengewinnung, -  zur Konservierung, zur Lagerung und zum Transport der Proben, -  zur Stabilität der Urinbestandteile? |  |  |  |
|  | - Werden geeignete Probengefäße und für die Untersuchung labiler Bestandteile im Sammelharn (z. B. Katecholamine, Porphyrine, Peptidhormone) ggf. die erforderlichen Stabilisatoren zur Verfügung gestellt? |  |  |  |
|  | Werden dem Auftraggeber Informationen zur Verfügung gestellt, in welchen Fällen die Urinanalytik der Blutanalytik vorzuziehen ist? |  |  |  |

7.10	Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie –Patientennahe Laboruntersuchungen 
(POCT Point-of-care testing)

Anwendungsbereich	82

Personal	82

Geräte und Einrichtungen	83

Qualitätsmanagementsystem	83

Befunde	84

| 1 | # Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Die Checkliste Patientennahe Laboruntersuchungen (POCT Point-of-care testing ) ist für Laboratorien in Krankenhäusern gedacht. Sie basiert auf den Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft Medizinische Laboratoriumsdiagnostik (AML) zur Einführung der Qualitätssicherung von Verfahren der patientennahen Laboratoriumsdiagnostik (POCT), die 1998 von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der DGKC und DGLM vorgelegt wurden.

Siehe auch:	Checklisten für Medizinische Laboratorien

Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Allgemeine Anforderungen

| 4 | # Personal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wird die Abstimmung aller mit dem POCT zusammenhängenden Fragen im Klinikum wahrgenommen durch eine - Laborkommission, - POCT-Kommission, - ................................................................? |  |  |  |
|  | - Hat diese Kommission für das POCT Richtlinienkompetenz? |  |  |  |
|  | - Hat die Laborleitung den Vorsitz in der POCT-Kommission? |  |  |  |
|  | - Hat die Laborleitung Mitspracherecht bei POCT-Investitionen? |  |  |  |
|  | Ist die Kommission bzgl. des POCT zuständig für die - Evaluierung von POCT-Testverfahren, - Entscheidung über Verfahren und Instrumentierung, - Ausbildung des Personals/der Anwender, - Organisation der Qualitätssicherung, - Organisation der Dokumentation, - Gewährleistung einer Leistungsstatistik, - Organisation des Arbeitsablaufes bei größeren und komplexeren Geräten, - Beratung bei Problemen? |  |  |  |
|  | - Ist ein POCT-Beauftragter benannt? |  |  |  |
|  | Umfasst die Schulung des Personals und der Anwender folgende Aspekte des POCT: - Durchführung der Tests (Gerätebedienung, Fehlererkennung), - Durchführung der Qualitätskontrolle, - Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, - Dokumentation der Resultate, - Kenntnis der Risiken des Verfahrens sowie der Grenzen der analytischen und diagnostischen Leistungsfähigkeit des POCT? |  |  |  |

| 6 | # Geräte und Einrichtungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Gibt es eine Auflistung der im Klinikum vorhandenen POCT-Geräte? |  |  |  |
|  | - Ist die Zuständigkeit für die Wartung der POCT-Geräte festgelegt? |  |  |  |
|  | Sind die POCT-Geräte online mit dem Zentrallabor verbunden? |  |  |  |

| 11 | # Qualitätsmanagementsystem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Unterliegen die POC-Testverfahren einer regelmäßigen internen Qualitätskontrolle? |  |  |  |
|  | - Erfolgt für das POCT eine Teilnahme an externer Qualitätskontrolle (z. B. an Ringversuchen)? |  |  |  |
|  | Werden zusätzlich zur externen Qualitätskontrolle bzw. anstelle von Ringversuchen Vergleichsmessungen mit dem Zentrallabor aus der gleichen Probe (z. B. Kapillarblut) durchgeführt? Sind interne Grenzen für die zulässige Abweichung der Messergebnisse und erforderliche Aktionen festgelegt, wenn diese Grenzen überschritten werden? |  |  |  |

| 13 | # Befunde |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | U | O | Bemerkungen des Antragstellers |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ist aus dem Befund/der Krankenakte ersichtlich, ob die Untersuchung mit einem POC-Testverfahren durchgeführt wurde? |  |  |  |

Eine Beschreibung der Versorgungsstufen findet sich im Anhang zu dieser Checkliste.

Alters- und geschlechtsspezifische Referenz-/Normalbereiche sollten wenn möglich vom Laboratorium bestimmt werden. Bei Übernahme von publizierten Daten sind diese sorgfältig zu evaluieren.

Z.B. unkritisches Verlassen auf die Systeme („Computergläubigkeit“), Außer-Acht-Lassen der ärztlichen Verantwortung

W. Vogt (Hrsg.): Das wirtschaftliche Krankenhauslaboratorium: Leistung und Kosten. (INSTAND-Schriftenreihe, Band 9), Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York (1997)

- Hinweis für den Begutachter: Befinden sich frische oder angetrocknete Blutreste im Bereich der Probenzuführung des Gerätes?

Wenn „JA", siehe auch Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Patientennahe Laboruntersuchungen (POCT Point-of-care testing)

Zur Zeit ist kein Suchtest zum Ausschluss einer Thrombophilie verfügbar. Gesicherte Risikofaktoren einer Thrombophilie sind: APC-Resistenz (APC-R), Protein C (PC)-Mangel, Protein S (PS)-Mangel, Antithrombin (AT)-Mangel, Hyperhomozysteinämie, Prothrombin-Mutation, Dysfibrinogenämie und Lupus-Antikoagulans-Syndrom. Folgende Risikofaktoren einer Thrombophilie werden z. Zt. diskutiert: Heparin-Cofaktor-II (HC-II), ACE-Polymorphismus, PlA-Polymorphismus, Faktor- XIII-Polymorphismus, Fibrinogen-Polymorphismus, 4G/5G-PAI und Lp(a)-Erhöhung.

Bei Verdacht auf Vorliegen eines Protein-S-Mangels sollte zunächst das freie Protein S mittels ELISA bestimmt werden, da die z. Zt. zur Verfügung stehenden Protein-S-Aktivitätsteste von vielen Einflussgrößen (Heparin, Lupus-Antikoagulans-Antikörper, APC-Resistenz etc.) abhängig sind.

Wenn „JA“, siehe Checkliste Klinische Chemie und Hämatologie – Molekularbiologische Untersuchungen

- Leerwert-Zählungen sind notwendig, um eine Kontamination von Verdünnungslösungen und Lyse-Reagenzien mit Partikeln aufzudecken. Darüber hinaus kann so auch elektronisches Hintergrundrauschen erkannt werden, das die Zellzählungen beeinflussen könnte. Die Häufigkeit solcher Leerwert-Zählungen wird durch die Empfehlungen des Herstellers und durch die individuellen Erfahrungen des Labors bestimmt.

- Der Einfluss kernhaltiger roter Vorstufen und von Megakaryozyten im Blutstrom auf den scheinbaren Leukozytenwert ist vom eingesetzten Messsystem abhängig. Jedes Labor sollte seine Blutzellzählgeräte evaluieren und angemessene Vorgehensweisen für die Aufdeckung und Korrektur dieser Phänomene entwickeln. Zellzählgeräte schließen je nach Typ einen Teil oder alle kernhaltigen erythroiden Zellen in die „Leukozytenzahl“ ein. Es muss eine schriftlich festgelegte und auch in Gebrauch befindliche Verfahrensweise existieren, die die mit den Zählgeräten ermittelten Leukozytenzahlen entsprechend dem Anteil der kernhaltigen erythroiden Vorstufen oder Megakaryozyten korrigiert. Dies ist von Bedeutung, damit falsch hohe Befunde für die Leukozytenzahlen verhindert werden. Bei einigen Blutzellzählgeräten können kernhaltige erythroide Vorläufer oder Megakaryozyten histographisch oder cytographisch abgegrenzt werden. Dies kann als Anhaltspunkt für die Notwendigkeit einer mikroskopischen Differenzierung von Blutausstrichen genommen werden. Das Labor muss selbst untersuchen, ob die vorhandenen Zählgeräte einen Teil oder alle kernhaltigen nicht leukozytären Zellen in die gemessene „Leukozytenzahl“ einschließen.

- Die Partikel-Konstanten der Erythrozyten (Indizes oder MCV, MCH, MCHC) sollten routinemäßig überwacht werden um Fehler und Verwechslungen, Gerätefehlfunktionen, oder seltene Ereignisse aufzudecken. Bei vielen automatisierten Verfahren ist der MCHC der nützlichste Parameter, um die Korrektheit der Ergebnisse des roten Blutbildes longitudinal zu überprüfen. Da der MCHC innerhalb eines engen Bereichs variiert, wird ein abnormales MCHC häufig ein Zeichen für das Vorliegen von seltenen Ereignissen bei den Erythrozyten sein. Real erhöhte MCHC können bei der Sphärozytose gefunden werden, während verminderte MCHCs mit einem geringen MCV bei der Eisenmangelanämie einhergehen können. Wenn entsprechende Veränderungen im Ausstrich nicht gefunden werden können, ist es wahrscheinlich, dass einer oder mehrere der gemessenen Parameter der Erythrozyten falsch sind. Falsche Ergebnisse können durch Gerätefehlfunktionen hervorgerufen sein oder durch Eigenschaften der zu untersuchenden Blutprobe. Einige Beispiele: Gelegentliche Erhöhung des MCV und des MCHC bei Kälteagglutininen, falsch erhöhtes MCHC bei Lipämie und abnormen Plasmaproteinen, gelegentliche Verminderung des MCHC bei Leukozytose oder osmotischen Effekten wie bei Hyperglykämie. MCV und MCH sind für einen individuellen Patienten recht konstant. Eine Überprüfung dieser Indizes durch ein Delta-Check-Fehlerdetektionsprogramm kann rasche Hinweise auf Probenverwechselungen und Gerätefehlfunktionen geben.

- Das Laboratorium muss den Linearitätsbereich für jeden der mit automatisierten Verfahren gemessenen Analyte verifizieren. Insbesondere müssen in dem Labor Daten zur Präzision des Gerätes bei der Untersuchung von Blutproben mit Leukopenie oder Thrombopenie vorliegen. Thrombozytenzahlen unterhalb der festgelegten Untergrenzen müssen durch andere Methoden ermittelt werden (z. B. Kammerzählungen oder semiquantitative Zählung auf der Grundlage von Ausstrichen). Partikelkonzentrationen (Leukozyten, Erythrozyten, Thrombozyten) oberhalb der festgelegten Obergrenzen müssen in der Verdünnung ermittelt werden, die minimal erforderlich ist, um die Werte in den Bereich der Linearität zu bringen.

- Wenn ein Satelliten-Phänomen, eine signifikante Anzahl von Riesenplättchen und/oder Plättchenaggregate durch zyto/histographische Hinweise am Gerät vermutet/entdeckt werden oder wenn die Thrombozytenzählung vom Gerät blockiert wird, müssen die Thrombozytenzahlen mit einer unabhängigen Methode verifiziert werden. Es muss eine Korrelation mit einem gut ausgestrichenem Blutausstrich hergestellt werden. Wenn sich Thrombozytenaggregate in einem EDTA-Röhrchen nach guter Durchmischung nach Abnahme finden, kann das die Folge von in vitro durch EDTA induzierte Veränderungen sein. Die Thrombozytenzahlen sollten dann durch die Blutabnahme in eine Verdünnungslösung zur Blutzellzählung oder mit einem anderen Antikoagulans (z. B. Na-Citrat-Lösung mit Korrektur für den Verdünnungsfaktor) oder durch Bestimmung aus einem Blutausstrich ohne Antikoagulans bestimmt werden.

- Wenn eine signifikante Anzahl an interferierenden Partikeln an der oberen oder unteren Volumen/Größengrenze für die Thrombozytenzählung detektiert wird (durch Überwachung des Thrombozytenhistogramms oder durch Fehlermeldung des Geräts) muss die Thrombozytenzahl mit einer alternativen Methode bestimmt/verifiziert werden. Solche Methoden beinhalten ein anderes Gerät, Zählkammerzählung oder die semiquantitative Zählung im Ausstrich. Die Wahl der Methode hängt von der vermuteten Anzahl Thrombozyten und von der Genauigkeit ab, die klinisch angebracht ist.

- In jeder Schicht, in der Untersuchungsgut gemessen wird, müssen automatische Hämoglobinbestimmungsmethoden mit Hilfe von stabilisierten kommerziell erhältlichen Materialien oder durch eine automatische oder manuelle Methode auf Grundlage von Untersuchungsgut und statistischen Analysen überprüft werden. Das Ergebnis der Überprüfung ist zu dokumentieren.

- Minimalzeiten für den Beginn der Leukoyztenzählung und die Hämoglobinbestimmung sind notwendig, um eine komplette Lyse der Erythrozyten sicherzustellen. Maximale Zeitgrenzen für die Zählung von Erythrozyten und Leukozyten sollten so gesetzt werden, dass eine Lyse der Zellen nicht die Zählungen fälschlich vermindert. Die Zeitgrenzen für frische Blutproben vom Menschen können für konservierte kommerzielle Kontrollmaterialien nicht anwendbar sein. Minimalzeiten für den Beginn der Leukoyztenzählung und die Hämoglobinbestimmung sind notwendig, um eine komplette Lyse der Erythrozyten sicherzustellen. Maximale Zeitgrenzen für die Zählung von Erythrozyten und Leukozyten sollten so gesetzt werden, dass eine Lyse der Zellen nicht die Zählungen fälschlich vermindert. Die Zeitgrenzen für frische Blutproben vom Menschen können für konservierte kommerzielle Kontrollmaterialien nicht anwendbar sein.

- Wenn die Hämoglobinbestimmung mit einer teilautomatisierten Methode unter Einschluss manueller Verdünnungen durchgeführt wird, muss die Verdünnung auf Trübung überprüft werden und ggf. geklärt werden, bevor die Adsorption abgelesen wird. Trübung kann zu falsch hohen Hämoglobinkonzentrationen führen. Ursachen für die Trübung können Hyperlipidämie, präzipitierbare monoklonale Proteine oder nicht lysierte Erythrozyten sein. Trübung durch eine Leukozytose kann durch Zentrifugation eliminiert werden, während Trübung durch nicht lysierte Erythrozyten durch die Gabe von weiterem Lyse-Agens entfernt werden kann. Korrigierte Hämoglobinbestimmungen bei Hyperlipidämie können durch Austausch des lipämischen Plasma durch Kochsalzlösung oder durch Subtraktion des scheinbaren „Plasmahämoglobins“ erhalten werden.

Proben, die mit Antikoagulantien für hämatologische Untersuchungen abgenommen werden, müssen vollständig unmittelbar vor der Analyse durchmischt werden. Es muss dokumentiert werden, dass die Durchmischung der Proben durch einen Rotationsmischer, Schüttler, durch eine automatisierte Probenzuführung oder eines Röhrchens von Hand ausreichend ist, um eine Reproduzierbarkeit der Zellzählungen zu gewährleisten. Einige Schüttelplattformen können ausreichen, um eine gleichmäßige Verteilung der zellulären Elemente bei vorher gut durchmischten Proben aufrechtzuerhalten, sind aber nicht in der Lage, ein sedimentiertes Probenröhrchen voll aufzumischen. Die Benutzung eines Rotationsmischers für mindestens 5 min ist empfohlen. Bei einer manuellen Durchmischung müssen mindestens 60 komplette Kippungen des Röhrchens vollführt werden. Bei Geräten mit automatischer Probenzuführung muss das Labor sicherstellen, dass die Zeit für die automatisierte Aufmischung ausreichend ist, um die Zellen in einem sedimentierten Probenröhrchen homogen aufzumischen.

- Die Kalibrierung eines Gerätes oder die Definition einer Bezugskurve muss mindestens 4 Hämoglobinkonzentrationen umfassen, die innerhalb, unterhalb und oberhalb der Konzentrationen liegen, die in Patientenblutproben gefunden werden. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass mindestens 4 verschiedene Konzentrationen für die longitudinale Prozesskontrolle notwendig sind.

Siehe Fußnote 9

- Die relative Zentrifugalkraft sollte ausreichend sein, um eine maximale Komprimierung der Zellen zu erreichen. In den meisten Mikro-Hämatokrit-Zentrifugen mit fester Geschwindigkeit wird die relative Zentrifugalbeschleunigung einen Wert von 10.000 überschreiten.

- Die Mikro-Hämatokrit-Zentrifuge muss in genau definierten Intervallen mit einem Tachometer geprüft werden. Die Zentrifuge muss in der Lage sein, eine relative Zentrifugalbeschleunigung von 10.000 bis 15.000 in der Peripherie für 5 Minuten einzuhalten, ohne sich über 45 ° Celsius zu erhitzen.

- Siehe Fußnote 3

- Für Leukozyten und Thrombozyten kann diese Anforderung mit Kalibriermaterialien, mit einer vorher untersuchten Patientenblutprobe, oder durch einen Vergleich mit einer visuellen Beurteilung eines Blutausstrichs erfüllt werden. Visuelle Bestimmungen sind für die mikroskopische Erythrozytenzählung nicht geeignet.

- Ein neues automatisiertes Differenzierungssystem (Mustererkennungs- oder Durchfluss-System) muss von dem hämatologischen Labor vor Inbetriebnahme anhand von Referenzmethoden bzw. mikroskopischen Methoden geprüft werden. Vom Labor wird nicht verlangt, die Studien des Herstellers hinsichtlich der Erkennung abnormaler Zellen zu überprüfen, obwohl eigene Untersuchungen anhand der lokalen Patientenpopulation empfehlenswert sind.

- Dabei müssen die Differenzierungen mit mikroskopisch ausgezählten Blutausstrichen oder mit Referenzmaterialien verglichen werden, die mindestens 2 Arten an Leukozyten und/oder entsprechende Ersatzpartikel enthalten. Es müssen definierte Übereinstimmungsgrenzen eingehalten werden. Es müssen definierte, dokumentierte longitudinale Kontrollen etabliert sein, um die Ergebnisse des automatisierten Verfahrens zu überwachen. Bei Mustererkennungs-Systemen (z. B. Omron), kann dies durch regelmäßige Analyse von Kontrollausstrichen erfolgen. Bei Durchfluss-Systemen (z. B. Abbott, Coulter, Ortho, Sysmex, Technicon) sind u. a. folgende zwei Verfahren angemessen:

- Vergleich von Differentialblutbildern frischer Blutproben, die mit dem Zählgerät analysiert wurden, mit einem manuell ausgewerteten Differentialblutbild, und/oder

- Verwendung von kommerziell erhältlichen stabilisierten Leukozyten und/oder Ersatz-Teilchen-Kontrollproben.

Die mit automatisierten Verfahren durchgeführten Bestimmungen und die Referenzbestimmungen sollten als manuelle Doppel-Differentialblutbilder angesehen werden. Sie sollten mit der +/-2 oder 3 s. d.-Übereinstimmungsmethode von Rümke analysiert werden.

- Wenn definierte Toleranzgrenzen für Richtigkeit und/oder Genauigkeit des automatisierten Differenzierungssystems überschritten werden, müssen Korrekturmaßnahmen ergriffen und dokumentiert werden. Die Dokumentation sollte eine Beschreibung des Problems enthalten, sowie die vermutete Ursache und eine Wiederholung der Analysen, um eine akzeptable Übereinstimmung zwischen Referenz- und Testmethode zu belegen.

- Es müssen Vorgehensweisen für die Überprüfung der Richtigkeit und die kritische Überprüfung von automatisiert ermittelten Ergebnissen mit klinischer Relevanz, wie etwa eine pathologisch erhöhte Zahl normaler Zellen oder das Vorkommen abnormaler Zellen vorhanden sein. Zu den Markierungsmechanismen gehören die beim jeweiligen Gerät installierten, die Betrachtung der angezeigten Histogramme und Zytogramme, sowie Laborkriterien basierend auf Erfahrungswerten und Kenntnis der publizierten Bestimmungen.

- Blutausstriche müssen eindeutig gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung von Präparaten muss folgende Angaben enthalten: eine eindeutige Proben- oder Eingangsnummer, Patientennamen und/oder Patientennummer und das Datum.

- Das hämatologische Labor muss ein schriftlich niedergelegtes System haben, welches sicherstellt, dass das gesamte Personal die Morphologie der untersuchten Proben in ähnlicher Weise bewertet und befundet. Für die Richtigkeit der ersten Probe sowie für die Beständigkeit bei weiteren Proben desselben Patienten muss das Labor dokumentieren können, dass hinsichtlich der morphologischen Klassifikation unter allen Mitarbeiter/Innen Übereinstimmung herrscht.

- Methoden, um dies zu erreichen, sind unter anderem:

- Umlauf von Blutausstrichen mit definierter Verteilung der differenzierten Leukozyten und mit spezifischen qualitativen Normabweichungen in jeder Zell-Kategorie (Leukozyten, Erythrozyten, Thrombozyten), und/oder

- Mikroskopie mit Teaching-Anlage, und/oder

- Verwendung von Blut- oder Knochenmark- Mikrophotographien mit vorliegender Experten- oder Konsensusbeurteilung.

Da alle Zellen, die DNA und RNA enthalten, von DNA-RNA-Fluoreszenzfarbstoffen angefärbt werden, muss es ein etabliertes Verfahren geben, um Fehler durch solche Phänomene auszuschließen. Mögliche Störungen können u. a. verursacht werden durch: Howell-Jolly-Körper, kernhaltige Erythrozyten, Heinz’sche Innenkörper, basophile Tüpfelung der Erythrozyten, Riesenthrombozyten, Megakaryozyten-Fragmente, Plättchen-Aggregate, sowie Malaria oder andere intrazelluläre Parasiten. Erythrozytenagglutination kann, ebenso wie ausgeprägte Leukozytose oder Thrombozytose, auch zu fälschlich hohen Ergebnissen führen. Es gibt unterschiedliche störende Partikel, abhängig von den Gerätschaften, den Färbelösungen und den Reaktionsbedingungen. Basierend auf der initial durchgeführten Überprüfung des Gerätes durch das Labor müssen Kriterien entwickelt werden, nach denen Proben mit potenziell fehlerhaften Ergebnissen erkannt werden. Dies kann erreicht werden durch einen Markierungs-Algorithmus im Gerät selbst und durch Untersuchung eines Blutausstriches von jeder Probe, um das Vorhandensein relevanter Störungen auszuschließen.

Hinweis für den Begutachter: Inspizieren Sie mindestens einen Ausstrich.

- Knochenmarkausstriche müssen ausreichend gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung auf dem Objektträger muss eine eindeutige Proben- oder Eingangsnummer, den Patientennamen und/oder die Patientennummer sowie das Datum enthalten.

- Hinweis für den Begutachter: Inspizieren Sie mindestens einen Ausstrich.

- Beim Aufstellen der Richtlinien für die Archivierung sollte auf Übereinstimmung mit den Regelungen von Bund und Ländern geachtet werden.

Wenn möglich, müssen parallel zu allen Spezialfärbungen Kontrolluntersuchungen durchgeführt werden. Die Standardarbeitsanweisung sollte die Festlegung beinhalten, dass eine Bewertung der Färbung der restlichen normalen Zellen auf dem Testausstrich bzw. der Färbung von Zellen auf einem normalen Kontrollausstrich durchgeführt werden muss. Wird es versäumt, die zu erwartenden Reaktionen an normalen Zellen zu überprüfen, können Fehler in der Diagnostik die Folge sein.

- Hinweis für den Begutachter: Inspizieren Sie eine gefärbte Elektrophorese (Zelluloseacetatfolie, Zitratagar oder isoelektrische Fokussierung).

Bekannte Positiv-(HbS)- und Negativ-Kontrollen (non-HbS) müssen in jeder Serie, in der Patientenblutproben auf HbS getestet werden, mitgeführt werden. Diese Tests sind strikt zu verbinden mit anderen Methoden wie Elektrophorese, isoelektrische Fokussierung oder HPLC. Löslichkeitstests allein sind für die Erkennung oder Klassifikation des Hämoglobinphänotyps nicht ausreichend.

Pipetten und Verdünnungssysteme, die für die manuelle Zellzählung verwendet werden, müssen eine dem Stand der Technik entsprechende Genauigkeit aufweisen (vgl. z. B. DIN 12750 für Blutmischpipetten).

- Das Labor sollte gefärbte Zytozentrifugenpräparate benutzen, um die Differenzierung der kernhaltigen Zellen aus Körperflüssigkeiten zu erleichtern. Differenzierungen, die auf ungefärbten oder supravital gefärbten Zellsuspensionen bei der Kammerzählung beruhen, auf Deckgläschenausstrichen oder Präparationen aus Tropfen werden als unzureichend betrachtet. Zytozentrifugenpräparationen sind reproduzierbarer und führen zu einem Ausstrich, in dem die verschiedenen Zelltypen sicherer zu unterscheiden sind. Zytozentrifugenpräparate ergeben gute morphologische Details, führen zu einer höheren Ausbeute an Zellen bei niedrigen Zellzahlen und erleichtern die Diagnose von malignen Zellen. Im Falle von Leukämien oder Lymphomen ergeben Pappenheim-gefärbte Zytozentrifugenpräparate eine ausgezeichnete Korrelation mit der Morphologie im peripheren Blut oder Knochenmark.

- Hinweis für den Begutachter: Beurteilen Sie mindestens einen Ausstrich einer Körperflüssigkeit.

Fußnote 21 gilt sinnentsprechend.

Alle Ausstriche von Körperflüssigkeiten sollten mindestens eine Woche für eine eventuelle Überprüfung oder Referenzuntersuchung aufgehoben werden. Ausstriche mit bedeutsamen pathologischen Befunden (z. B. die, in denen Mikroorganismen, zytologisch suspekte oder offensichtlich maligne Zellen etc. gefunden wurden) sollten für einen längeren Zeitraum in Abhängigkeit vom zur Verfügung stehenden Raum aufgehoben werden.

- Die Frage sollte mit „E“ beantwortet werden, wenn Geräte benutzt werden, die nur durch das Labor kalibriert werden können.

- Da vorkalibrierte Geräte nicht durch das Labor einstellbar sein können, sollte die Kalibrierung mit angemessenen Kontrollmaterialien verifiziert werden.

- Wenn „JA“, bitte die nächsten drei Fragen beantworten, wenn „NEIN“, bitte die nächsten drei Fragen mit „E“ markieren.

- Wenn Mehrfachanalysen von Vollblutproben zur Kalibrierung der Zählgeräte verwendet werden, muss eine detaillierte Kalibrierprozedur durch das Labor festgelegt und befolgt werden. Von entscheidender Bedeutung ist es, dass die Notwendigkeit der Kalibrierung auf der Grundlage der Daten der Präzision von Tag zu Tag deutlich wird.

- Wenn „JA“, bitte die nächsten drei Fragen beantworten, wenn nicht, bitte die nächsten drei Fragen mit „E“ markieren.

- Wenn stabilisierte Vollblutproben oder andere kommerziell erhältliche Präparationen für die periodische Kalibrierung von Zellzählgeräten eingesetzt werden, müssen die Referenzwerte für die bestimmten Parameter durch primäre Referenzmethoden bestimmt worden sein. Die Bestimmung kann durch das Labor erfolgen oder der Hersteller kann bescheinigen, dass die Bestimmung der Werte durch diese Methoden erfolgt ist. Eine detaillierte Vorschrift für die Kalibrierung muss vorhanden sein und durch das Labor befolgt werden. Von zentraler Bedeutung ist eine klare Festlegung, wann eine Kalibrierung zu erfolgen hat. Sie muss auf der Grundlage der longitudinalen Überprüfung des Messverfahrens beruhen.

- Wenn stabilisierte Kontrollmaterialien benutzt werden, müssen sie unterschiedliche Messbereiche umfassen (z. B. Normalbereich und erhöhte Werte). Entsprechend sollten aufgehobene Patientenblutproben unterschiedliche Leukozyten-, Erythrozyten- und Thrombozytenzahlen enthalten, soweit anwendbar. Die maximal tolerablen Zeiten für die Rückstellung dieser Kontrollproben muss in den Standardarbeitsanweisungen definiert sein.

- Eine Kontrolle der Veränderungen der gewichteten Durchschnittswerte in wiederholten seriellen Untersuchungen von Blutproben ist ausreichend sensitiv, um Abweichungen in der Kalibrierung des Zählgerätes zu erkennen, wenn eine ergänzende Qualitätskontrolle (stabilisierte Referenzmaterialien oder aufgehobene Patientenblutprobe) angewendet wird, um einen Fehler auszuschließen und um die Maskierung einer Abweichung durch eine Verschiebung der Subpopulationen innerhalb der Probenserie zu verhindern.

- Wenn „JA“, bitte die nächsten vier Fragen beantworten, wenn nicht, die nächsten vier Fragen mit „E“ markieren.

- Die Toleranzgrenzen für die Verschiebung der Erythrozytenindizes müssen so sensitiv sein, dass signifikante Veränderungen der Kalibrierung in jedem Fall aufgedeckt werden. Eine erneute Kalibrierung ist bei geringen Variationen ohne klinische Konsequenz nicht notwendig.

- Das Labor muss eine angemessene Anzahl an Kontrolluntersuchungen mit stabilisierten Referenzmaterialien für die Leukozyten- und Thrombozytenzahlen oder mit zuvor untersuchten Patientenblutproben in jeder Schicht durchführen, in der die Blutzellzählgeräte eingesetzt werden. Unter normalen Umständen wird dies bedeuten, dass mindestens zwei Kontrollen in jeder Schicht durchgeführt werden müssen, in der Blutproben untersucht werden. Eine Abweichung von dieser Anzahl ist in begründeten Fällen möglich. Es gibt keine Forderung nach 3 Kontrollwerten. Es sollten kommerziell erhältliche Kontrollproben (Sets) für verschiedene Messbereiche (z. B. normal, niedrig und erhöht) verfügbar sein. Verdünnungen, Kontrollen niedriger Werte (z. B. „Thrombozytopenie“ und/oder „Leukopenie“ als Kontrolluntersuchungen für die Onkologie) sind weniger informative Indikatoren für den Kalibrierungszustand des Gerätes.

- Blutproben für hämatologische Routineuntersuchungen (z. B. Zellzählungen, Leukozytendifferenzierungen) müssen unter Zusatz von Natrium- oder Kalium-EDTA gesammelt werden, um die Veränderungen der Zellcharakteristika zu minimieren. Oxalat kann unerwünschte morphologische Veränderungen, wie zytoplasmatische Vakuolen, zytoplasmatische Kristallisationen und unregelmäßige Lobelierungen des Zellkerns hervorrufen. Heparin kann Verklumpungen von Zellelementen (besonders der Thrombozyten) hervorrufen, ebenso Pseudoleukozytose mit Pseudothrombozytopenie bei einigen Blutzählgeräten und einen beeinträchtigenden bläulichen Hintergrund bei der Beurteilung der Blutausstriche. Zitrat kann bei einigen Fällen EDTA-assoziierter Pseudothrombopenie nützlich sein, jedoch müssen so gewonnene Zellzählungen auf den Verdünnungseffekt rechnerisch angepasst werden.

- Proben für die Zellzählung müssen auf Gerinnsel jeglicher Größe überprüft werden, bevor die Ergebnisse herausgegeben werden. Dies kann visuell oder mit einem Spatel vor der Testung geschehen. Zusätzlich zeigen sich Mikrogerinnsel häufig in den Histogrammen voll- oder teilautomatisierter Messgeräte. Es muss Erfahrung im Labor mit der Beurteilung solcher Muster bestehen. Kleine Gerinnsel können auch mikroskopisch festgestellt werden, wenn eine mikroskopische Blutbilddifferenzierung in der gleichen Probe durchgeführt wird.

- Siehe Fußnote 10

DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft: Klinisch-toxikologische Analytik: Lage- und Ausbaunotwendigkeit. Verlag Chemie, Weinheim: edition medizin (1983)

DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft: Einfache toxikologische Laboratoriumsuntersuchungen bei akuten Vergiftungen. VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim (1995)

Wichtige Kriterien sind hier: Chargen-Konstanz des Retentionsverhaltens, Trennleistung, Nachweisempfindlichkeit, Anfärbeverhalten bei der Dünnschichtchromatographie.

- Die Konzentration der positiven Kontrollprobe soll mindestens das Dreifache des Wertes der praktischen Empfindlichkeit betragen.

Siehe Fußnote 2

AMD = Automatische Mehrfach-Entwicklung (Automated Multiple Development), CI = Chemische Ionisation, ECD = Elektronen-Einfang-(Electron-Capture)-Detektor, EI = Elektronenstoß-Ionisation (Electron-Impact), FID = Flammenionisationsdetektor, IT = Ion Trap Detector, MSD = Massenselektiver Detektor, NPD = Stickstoff/Phosphor-selektiver Detektor

Siehe auch Checklisten Klinische Chemie und Hämatologie – Allgemeine Anforderungen und Hämatologie

Hierzu müssen die Serumproben entsprechend verdünnt werden.

Hinweis für den Begutachter: Prüfen Sie, ob das verwendete isoelektrische Fokussierungs- und Detektionsverfahren sowie die festgelegten Bewertungskriterien geeignet sind, oligoklonale Ig-Banden im Liquor und Serum mit ausreichend hoher analytischer Sensitivität und Spezifität nachzuweisen.

Die Liquorzellzählung soll aus dem 1. Probengefäß erfolgen. Wenn bei lumbaler Punktion mehr als 10 ml Liquor entnommen werden, ist u. a. die Abnahme der Albumin- und IgG-Konzentration mit zunehmendem Entnahmevolumen zu beachten

Verschiedene Kunststoffe (z. B. Polystyrol) und Glas können z. B. Proteine aus dem Liquor adsorbieren.

Liquorproben mit mehr als 8000 Erythrozyten/l sind für die Liquor-Serum-Quotientenbestimmung nicht geeignet.

Gebräuchliche Korrekturregel bei Blutungen in die Liquorräume: Bis 8000 Erythrozyten/l wird pro 1000 Erythrozyten/l 1 Leukozyt/l abgezogen.

- Die im molekularbiologischen Arbeitsgebiet zunehmend verwendeten Amplifikationstechniken erfordern eine räumliche Trennung einzelner Arbeitsschritte zur sicheren Vermeidung von analytischen Fehlern.

Amplifikation identischer Reaktionsansätze in den zu testenden Heizzonen mit nachfolgender Überprüfung der Amplifikationsergebnisse erlaubt die Erkennung sogenannter „Drop-out wells“ mit inadäquater Temperaturdynamik.

Autoklavierte Glasware ist steril, aber nicht notwendigerweise frei von amplifizierbarer DNA.

- Die Probenvorbereitung muss gewährleisten, dass die zu amplifizierende Zielsequenz effizient und reproduzierbar aus dem Untersuchungsgut extrahiert oder freigelegt wird. Materialabhängige Inhibitoren müssen entfernt oder inaktiviert werden.

- Die extreme Empfindlichkeit von Amplifikationssystemen erfordert spezielle Vorsichtsmaßnahmen im Sinne räumlicher Trennung einzelner Arbeitsschritte sowie Gerätschaften und Laborhilfsmittel (vgl. Abs. 5 und 6). Geeignete Schutzkleidung muss zum Untersucher- sowie zum Produktschutz getragen werden. Handschuhe müssen häufig gewechselt werden. Geeignete Pipetten sind zu verwenden. Aerosolbildung ist möglichst zu vermeiden. Die Zugabe des Untersuchungsgutes sollte nach der Zugabe aller anderen Reagenzien in das Reaktionsgefäß erfolgen. Innerhalb der Untersuchungsreihe sollte die Abfolge von Vorbereitung und Auftragung wie folgt sein: Untersuchungsproben, danach Positivkontrollen, danach Negativkontrollen.

- Soweit verfügbar, sollten interne Kontrollen mitgeführt werden. Hierbei handelt es sich um dem Reaktionsansatz zugegebene definierte Nukleinsäuren, die mit der Zielsequenz im Bereich der Primerbindungsstellen identisch sind und mit vergleichbarer Effizienz amplifiziert werden, aber eindeutig von der Zielsequenz unterscheidbar sind.

- Die Aufzeichnungen sollten Menge und Qualität der isolierten Nukleinsäuren sowie die eingesetzte Menge, Untersuchungsmethode und -bedingungen spezifizieren.

- Packungsbeilagen sind eine sinnvolle Ergänzung zu Arbeitsvorschriften. Als Ersatz für eine Darstellung der Testvorschrift sind sie nicht ausreichend.

- Wichtige Punkte hierbei sind: die Art (genomisch, cDNA, Oligonukleotid, RNA, PNA) und die taxonomische Herkunft der Sonde oder Sequenz: die erkannte Genregion; ggf. angewandte Markierungsmethode; Spezifizierung der Standards und Kontrollen für Amplifikation und Detektion.

- Hinweis für den Begutachter: Überprüfen Sie ggf. stichprobenartig die Untersuchungsdokumentationen (Gelphotos, Autoradiogramrne, mit nicht-radioaktiv markierten Sonden erzeugte Blots etc.).

- Das Laboratorium muss alle relevanten Aufzeichnungen von Patienten- und Untersuchungsdaten so aufbewahren, dass eine zeitgerechte Überprüfung möglich ist.

Im internationalen Sprachgebrauch häufig als „Therapeutic Drug Monoitoring“ (TDM) bezeichnet.

Wenn „JA“, siehe Checklisten Klinische Chemie und Hämatologie – Allgemeine Anforderungen sowie Hämatologie

Wenn die Proben z. B. zwischenzeitlich tiefgekühlt werden, kann es zu irreversiblen Strukturveränderungen von Harnbestandteilen kommen.

Patientennahe Laboratoriumsdiagnostik (Point-of-Care Testing). J Lab Med 1998; 22 (7/8): 414-420 und DG Klinische Chemie Mitteilungen 1998; 29 (4): 129-137